#### 报送科室：口腔医院消毒供应中心

- 图书馆推荐最新文献信息                        （2017年2月8日共45篇）1.不同生物监测系统验证压力蒸汽灭菌效能的研究

目的 比较不同生物监测系统对压力蒸汽灭菌效能验证的效果.方法 4种自含式生物指示剂经132℃,480秒压力蒸汽灭菌后进行培养,灭菌条件相同,培养方法和培养阅读器不同,得出灭菌后培养结果,研究不同生物培养阅读器中的生物指示剂培养结果是否一致.结果 灭菌后培养3种自含式生物指示剂均快速得出结果,但不同品牌生物监测结果不一致,影响培养结果的判读和灭菌有效性.结论 不同生物监测系统的指示剂携菌量不一致,灭菌后培养,指示剂产生葡萄糖苷酶的增量不一致,生物培养阅读器的稳定性也不一致,选择更快捷、更稳定,且经国际第三方机构验证的指示剂和阅读器,能够保障CSSD器械流转的安全性和周转率.

| 作 者 | 申瑶 (焦作市人民医院消毒供应中心,河南焦作,454000)； 宋向凤 (新乡医学院基础医学院免疫教研室,河南新乡,453000)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中华医院感染学杂志 2016年26卷21期 4994-4996页 |
| 英文期刊名 | Chinese Journal of Nosocomiology |
| 关键词 | 生物监测系统 自含式生物指示剂 稳定性 安全性 Biological monitoring systemSelf-contained biological indicator Stability Safety |

- 2.医院消毒供应中心压力蒸汽灭菌程序现状调查

目的 了解医院消毒供应中心(CSSD)压力蒸汽灭菌程序现状,为实施规范化管理、确保消毒质量提供科学依据.方法 采用问卷形式收集整理2014年我国二级乙等及以上等级医院28个省市726家医院的消毒供应中心在处理一般及特殊器械时压力蒸汽灭菌程序的选用情况以及面临的问题.结果 726份有效问卷的统计结果显示:医院消毒供应中心的日常消毒程序中,71.63％采用延长灭菌暴露时间的灭菌程序;83.61％医院要求器械公司提供清洗、包装、灭菌方法和灭菌循环参数,并遵循其要求进行灭菌;77.41％医院采取延长灭菌暴露时间和干燥时间的措施,选择的灭菌循环参数多为134℃10～12 min占38.29％,干燥时间多为10 min占35.61％;68.04％医院曾遇到过器械厂家不提供特殊器械灭菌方法和灭菌循环参数的情况,此时50.46％医院会选择采用常规循环参数灭菌,40.37％医院会根据经验采用延长暴露时间的灭菌循环程序;对于一些特殊器械的厂家提供的灭菌方法和灭菌循环参数,有25.76％消毒供应中心由于设备原因无法遵从.结论 医院在对外来器械进行灭菌环节中存在一些问题,有待进一步加强并规范管理;越来越多的医疗器械需要采用延长灭菌程序,应强化医疗器械厂家提供灭菌方法和灭菌循环参数的要求,CSSD应严格按照厂家提供的方法和参数进行处理;对于特定灭菌程序,应采用相应的指示物进行灭菌效果的监测.

| 作 者 | 张青 (北京协和医院消毒供应中心,北京,100730)； 高玉华 (中国人民解放军总医院消毒供应中心,北京,100853)； 李保华 (北京朝阳医院消毒供应中心,北京,100020)； 赵云呈 (天津泰达国际心血管病医院消毒供应中心,天津,300457)；陈静 (中日友好医院消毒供应中心,北京,100029)； 王瑾 (北京安贞医院消毒供应中心,北京,100029)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中华医院感染学杂志 2016年26卷21期 4997-5000页 |
| 英文期刊名 | Chinese Journal of Nosocomiology |
| 关键词 | 灭菌 灭菌循环 灭菌暴露时间 干燥时间 延长 Sterilization Sterilization cycleSterilization exposure time Dry time Extended |

- 3.不同终末漂洗方法对软式内镜残留戊二醛清除效果的研究

目的 探讨内镜经戊二醛浸泡消毒后,检测不同终末漂洗方法残留的消毒剂浓度,为使用内镜提供依据.方法 选取2015年3月-2015年6月期间消化内镜共36条;空白对照组内镜不浸泡戊二醛,直接用过滤水进行漂洗;干预组使用2％碱性戊二醛浸泡消毒内镜10min,依据终末漂洗方法分为单股水流组、喷淋式清洗槽组、自动清洗消毒机组进行清洗,每组分为1.0min、2.0min、3.0min共3个水平.结果 不同终末漂洗方法内镜外表面戊二醛残留的差异有统计学意义(P＜0.05).结论 自动清洗机和喷淋式内镜清洗槽清洗3min对戊二醛的清除效果较好,适合临床实践应用.采用喷淋式内镜清洗槽更为节约清洗成本,适用于基层医院推广应用.

| 作 者 | 黄茜 (南昌大学第一附属医院消化内镜中心,江西南昌,330006)； 夏春华 (南昌大学临床药理研究所,江西南昌,330006)； 张燕霞 (南昌大学第一附属医院消化内镜中心,江西南昌,330006)； 马久红 (南昌大学第一附属医院消化内镜中心,江西南昌,330006)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中华医院感染学杂志 2016年26卷21期 5001-5003,5018页 |
| 英文期刊名 | Chinese Journal of Nosocomiology |
| 关键词 | 内镜 终末漂洗 戊二醛 残留 喷淋 高效液相色谱法 Endoscope Terminal rinsingGlutaraldehyde Residual Spraying High-performance liquid chromatography |

- 4.高温高压记录仪对真空压力蒸汽灭菌器的监测研究

目的 探讨高温高压记录仪对真空压力蒸汽灭菌器的监测应用,以实时了解真空压力蒸汽灭菌器的物理参数.方法 自2011年1月起,在每季度及日常监测不符合要求时,采用德国ebro记录仪对真空压力蒸汽灭菌器灭菌过程进行物理性能验证.结果 总共监测26次,常规23次监测验证结果与设定值相符;1次批量监测异常时,验证结果为灭菌时间内温度低于设定值;2次生物监测阳性,1次验证结果为灭菌时间内,压力低于设定值,另1次验证结果与设定值相符,但灭菌时间内温度、压力的波动大,温度波动＞2℃,压力波动＞5kpa.结论 验证结果与实际设定值存在差异,建议制定监测标准,定期用记录仪对灭菌器进行验证,以保证灭菌器的灭菌效果,同时记录仪可运用于灭菌器故障原因分析.

| 作 者 | 顾菁华 (杭州市红十字会医院消毒供应中心,浙江杭州,310003)； 张继英 (杭州市红十字会医院消毒供应中心,浙江杭州,310003)； 陆龙喜 (浙江省疾病预防控制中心,浙江杭州,310051)； 曹珂 (杭州市红十字会医院消毒供应中心,浙江杭州,310003)；沈一敏 (杭州市红十字会医院消毒供应中心,浙江杭州,310003)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中华医院感染学杂志 2016年26卷21期 5022-5024页 |
| 英文期刊名 | Chinese Journal of Nosocomiology |
| 关键词 | 高温高压记录仪 真空压力蒸汽灭菌器 物理性能 验证 High temperature and high pressure recorder Vacuum pressure steam sterilizer Physical performance Verification |

- 5.传染病医院外来器械使用后管理流程研究

目的 规范传染病医院外来器械使用后处理流程,提高器械使用后在CSSD清洗消毒率,降低手术患者医源性感染的风险.方法 调查医院2010年10月-2015年10月加强外来器械使用管理后,在CSSD重新清洗消毒灭菌率.结果 医院2010年10月-2015年10月CSSD接收1675套外来器械,使用后未回到CSSD重新清洗消毒灭菌率从2010年10月49.14％降低到2015年10月5.78％.结论 规范化管理医院外来器械使用后的清洗消毒,是解决外来器械接收时难以彻底清洗干净的重要环节;传染病医院外来器械使用后除清洗消毒外,增加灭菌环节,是减少因外来器械在医院之间流动引发传染病传播的重要手段.

| 作 者 | 张萍 (首都医科大学附属北京地坛医院消毒供应中心,北京,100015)； 梁卓 (首都医科大学附属北京地坛医院消毒供应中心,北京,100015)； 郭卫华 (首都医科大学附属北京地坛医院消毒供应中心,北京,100015)； 任桂芳 (首都医科大学附属北京地坛医院消毒供应中心,北京,100015)； 陈建平 (首都医科大学附属北京地坛医院消毒供应中心,北京,100015)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中华医院感染学杂志 2016年26卷21期 5010-5012页 |
| 英文期刊名 | Chinese Journal of Nosocomiology |
| 关键词 | 传染病医院 外来器械管理 清洗消毒 灭菌 Infectious disease hospitalManagement of rent instrument Cleaning and disinfection Sterilization |

- 6.ProReveal荧光蛋白技术在可复用鼻镜清洗流程优化中的应用研究

目的 建立复用鼻镜清洗的清洗流程并应用Proreveal荧光蛋白技术评价清洗效果,探讨器械保湿剂对复用鼻镜清洗效果的影响,为优化清洗流程改善清洗质量提供依据.方法 选取医院2016年2月-3月耳鼻喉科门诊患者诊疗操作后复用鼻镜共100件,随机分为试验组和对照组,每组各50件,试验组鼻镜清洗流程采用器械保湿剂手工预处理后全自动清洗消毒机清洗,对照组鼻镜清洗流程为全自动清洗消毒机清洗,分别在清洗前后对鼻镜应用Proreveal荧光蛋白技术进行检测,计算两组器械清洗前后荧光蛋白检测值的差异.结果 试验组鼻镜清洗前后荧光蛋白检测值差异的平均值为18.8μg,对照组鼻镜清洗前后荧光蛋白检测值差异的平均值为17.1 μg,两组数据比较有统计学意义(P＜0.05).结论 对复用鼻镜采用医疗保湿剂进行手工预处理,可有效改善清洗质量.

| 作 者 | 严行 (首都医科大学附属北京同仁医院消毒供应中心,北京,100730)； 保淳 (首都医科大学附属北京同仁医院消毒供应中心,北京,100730)； 杨静 (首都医科大学附属北京同仁医院消毒供应中心,北京,100730)； 崔莹晖 (首都医科大学附属北京同仁医院消毒供应中心,北京,100730)； 潘宗英 (首都医科大学附属北京同仁医院消毒供应中心,北京,100730)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中华医院感染学杂志 2016年26卷21期 5004-5006页 |
| 英文期刊名 | Chinese Journal of Nosocomiology |
| 关键词 | 医疗器械 可复用鼻镜 清洗效果 ProReveal荧光蛋白 预处理 Medical deviceReusable rhinoscope Cleaning effect ProReveal fluorescence proteinPretreatment |

- 7.品管圈对降低供应室器械湿包率的影响研究

目的：研究品管圈（QCC ）活动对消毒供应室灭菌物品湿包发生率的影响，改进质量、减少感染、降低消耗、提高效益。方法医院于2015年6－10月在消毒供应室成立品管圈小组，通过品管圈质量管理常用手法和工具统计出2015年1－5月消毒供应室灭菌包湿包数，运用 PDCA循环管理方法对湿包的现状进行分析、整改和总结，统计经过品管圈活动后的湿包数；数据采用SPSS19．0软件进行统计分析。结果2015年1月－5月消毒供应室灭菌包湿包数1652包，经过品管圈活动后的湿包数下降至312包，消毒供应室的器械湿包率由实施品管圈活动前的2．62％降低至0．54％，前后比较差异有统计学意义（χ2＝411．009，P＜0．01）。结论开展品管圈活动，可推动医院消毒供应室质量的持续改进，降低灭菌物品湿包率的发生，减少医院感染的发生，提高工作质量。

| 作 者 | 黄倩 (福建医科大学附属第二医院供应室,福建泉州,362000)； 王小琼 (福建医科大学附属第二医院供应室,福建泉州,362000)； 林翠柳 (福建医科大学附属第二医院供应室,福建泉州,362000)； 苏抱治 (福建医科大学附属第二医院供应室,福建泉州,362000)； 周璞 (福建医科大学附属第二医院供应室,福建泉州,362000)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中华医院感染学杂志 2016年26卷22期 5243-5245页 |
| 关键词 | 品管圈 供应室 湿包 工作服务质量 Quality control circle Supply room Wet bag Quality of work and service |

- 8.PDCA持续改进方法在手术器械条形码清洗扫描中的应用

目的：利用PDCA持续改进方法，提高手术器械条形码清洗扫描正确率，以推动消毒供应中心追溯信息化管理。方法2015年3月成立品管圈小组，采用 PDCA持续改进方法，运用品管圈手法进行主题选定、计划拟定、现状把握、目标设定、解析、对策拟定、实施与检讨、效果确认、标准化、检讨改进等步骤。结果通过开展品管圈活动，手术器械清洗扫描正确率由活动前84．8％提高到95．4％，目标达成率130．1％，进步率16．4％。手术器械清洗扫描正确率结果比较差异有统计学意义（ P＜0．05）。结论成立品管圈小组采用PDC A持续改进方法不仅提高了手术器械清洗扫描正确率，利于追溯系统开展，更有利于加强科室规范化管理，对消毒供应中心的专业发展起到了极其重要的作用。

| 作 者 | 张志莲 (山西大医院消毒供应中心山西太原 030032)； 李彦洁 (山西大医院消毒供应中心山西太原 030032)； 雷鹏琼 (天津医学高等专科学校护理系天津30000)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中华医院感染学杂志 2016年26卷22期 5249-5251页 |
| 关键词 | PDC A 品管圈 手术器械条形码 清洗扫描 追溯 PDCA Quality control circleSurgical instrument barcode Cleaning and scanning T raceability |

- 9.消毒供应中心对口腔诊疗器械采用追溯系统集中管理的效果评价

目的：探讨消毒供应中心对口腔诊疗器械采用追溯系统集中管理，并对实施后的效果进行评价。方法选取2013年－2014年口腔科需要清洗消毒灭菌的诊疗器械共计36000件器械，其中2013年17800件，2014年18200件。2013年1月－12月作为基线期，2014年1月－12月作为干预期，基线期器械大部分由口腔科工作人员自行手工清洗，部分回收至消毒供应中心，运用集中纸塑包装灭菌；干预组器械均回收到消毒供应中心，采用单个纸塑包装灭菌，且用追溯系统进行质量管理。结果消毒供应中心对口腔诊疗器械采用追溯系统集中管理后，提高器械的清洗、包装、灭菌质量，包装合格率由92．5％提升到100．0％，灭菌合格率由90．6％提升至100．0％，降低了ATP监测阳性率和器械的损耗率，分别由原来70．7％和12．2％降低到现在3．5％和1．9％，四个关键问题比较均为 P＜0．05，差异有统计学意义。结论对口腔诊疗器械采用追溯系统集中管理具有非常积极的临床意义。

| 作 者 | 顾菁华 (杭州市红十字会医院消毒供应中心,浙江杭州,310003)； 张继英 (杭州市红十字会医院消毒供应中心,浙江杭州,310003)； 徐虹(杭州市疾病控制中心消毒与病媒生物防治所,浙江杭州,310021)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中华医院感染学杂志 2016年26卷22期 5246-5248页 |
| 关键词 | 消毒供应中心 口腔诊疗器械 追溯系统 集中管理 Central sterile supply department Dental instrument T raceability system Centralized management |

- 10.质量管理在腹腔镜清洗消毒过程中应用效果分析

目的：探讨质量管理在腹腔镜清洗消毒流程中的应用效果，为规范腹腔镜清洗消毒流程及提高腹腔镜清洗效果提供参考依据。方法选取2014年10月－2015年10月使用的60条腹腔镜，分为实验组和对照组，两组各30条腹腔镜。实验组按质量管理要求进行清洁和消毒，对照组实施传统清洗消毒，比较两组消毒质量达标率、细菌学监测合格率等指标。结果实验组清洁质量达标率为96．67％，与对照组90．00％相比有显著差异（ P＜0．05）；实验组消毒质量达标率为93．33％，与对照组83．33％相比有显著差异（ P＜0．05）；实验组隐血实验达标率为96．67％，与对照组86．67％相比有显著差异（ P＜0．05）；实验组细菌监测达标率为100．00％，与对照组93．33％相比有显著差异（ P＜0．05）；纱布使用数量及清洗剂更换频率两组比较有显著差异（ P＜0．05）。结论在腹腔镜清洗及消毒过程中证实质量管理效果更加理想，能够有效提高腹腔镜清洗消毒合格率，降低感染发生率，值得推广应用。

| 作 者 | 黄闯 (辽宁中医药大学附属第三医院,辽宁沈阳,110003)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中华医院感染学杂志 2016年26卷23期 5502-5503,5510页 |
| 关键词 | 腹腔镜 清洗 消毒 质量管理 质量控制 感染 Laparoscope Cleaning DisinfectionQuality management Quality control Infection |

- 11.新型一次性内镜活塞刷在胃镜活检管腔清洗中的应用研究

目的：通过比较一次性内镜活塞刷与可以重复使用的内镜专用毛刷对胃镜活检管腔的清洗效果，找出对内镜活检管腔清洗效果更佳的刷洗工具。方法选择2016年1－3月使用后的胃镜200条，随机分为试验组与对照组，各100条；对照组使用可以重复使用的内镜专用清洗毛刷，试验组使用一次性内镜活塞刷，对比两种内镜清洗刷对胃镜活检管腔清洗的效果，数据采用SAS 8．12软件进行统计分析。结果对照组有机物残留测定平均值为1708．58 RL U ，试验组为879．19 RL U ，差异有统计学意义（ P＜0．05）。结论一次性内镜活塞刷能够更加有效地清洁内镜管腔内的有机物，对于内镜消毒前的彻底清洗具有重大意义。

| 作 者 | 蔡薇 (南京大学医学院附属鼓楼医院,江苏南京,210008)； 李雯 (南京大学医学院附属鼓楼医院,江苏南京,210008)； 朱浩 (南京大学医学院附属鼓楼医院,江苏南京,210008)； 程建平 (南京大学医学院附属鼓楼医院,江苏南京,210008)； 张峰(南京大学医学院附属鼓楼医院,江苏南京,210008)； 谢甜芳(美国鲁沃夫 中国 培训中心)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中华医院感染学杂志 2016年26卷23期 5504-5505页 |
| 关键词 | 胃镜 内镜活塞刷 清洗效果 Gastroscopes Endoscopic piston brush Cleaning effectiveness |

- 12.CSSD 使用有粉手套包装对清洗后器械二次污染的研究

目的：对消毒供应室工作人员使用有粉手套包装清洗后器械是否存在二次污染的研究，从而指导工作人员正确选择手套。方法工作人员分别使用有粉手套、戴有粉手套经流动水冲洗两种方法包装清洗后器械包各50个，对它们进行检查，查找器械上是否含有滑石粉，观察两组方法对清洗后器械是否有二次污染；仅通过高倍镜发现滑石粉为1度污染，高倍镜和放大镜均发现滑石粉为2度污染，肉眼也能看到为3度污染。结果有粉手套经流动水冲洗后包装器械，滑石粉污染程度降低，两组差异有统计学意义（P＜0．05）。结论使用经流动水冲洗后的有粉手套包装清洗后的器械中几乎未含滑石粉。流动水冲洗可以有效的清除滑石粉，降低清洗后器械的二次污染。

| 作 者 | 苏驳 (海口市人民医院中南大学湘雅医学院附属海口医院消毒供应室,海南海口,570208)； 高淑红(海南省托老院,海南海口,570208)； 陈扬 (海口市人民医院中南大学湘雅医学院附属海口医院中心实验室,海南海口,570208)； 何玉桂 (海口市人民医院中南大学湘雅医学院附属海口医院消毒供应室,海南海口,570208)； 吴伟英(海口市人民医院中南大学湘雅医学院附属海口医院消毒供应室,海南海口,570208)；吴清秀 (海口市人民医院中南大学湘雅医学院附属海口医院感控办,海南海口,570208)； 黎忠萍 (海口市人民医院中南大学湘雅医学院附属海口医院消毒供应室,海南海口,570208)； 班华艳 (海口市人民医院中南大学湘雅医学院附属海口医院消毒供应室,海南海口,570208)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中华医院感染学杂志 2016年26卷23期 5506-5507页 |
| 关键词 | 供应室 有粉手套 包装器械 二次污染 Supply department Talc gloves Package instrument Secondary pollution |

- 13.灭菌包敷料黄染的原因及对策分析

目的：探讨运用根本原因分析法（RC A ）在压力蒸汽灭菌包质量改进中的应用，为其提供参考依据。方法分析2014年10月—2015年4月供应室处理的灭菌包中出现敷料黄染的情况，应用RC A方法找出灭菌后敷料不合格的原因，与2015年6月—12月制定相应的改进措施后的压力蒸汽灭菌包进行比较。结果改进后，灭菌包敷料黄染的发生数由70例下降到11例，差异有统计学意义（ P＜0．05）。结论使用RC A科学方法能够解决灭菌包质量问题，提高消毒供应中心灭菌工作质量，确保医疗安全。

| 作 者 | 郑文 (广东省第二人民医院消毒供应中心,广东广州,510317)； 周海燕 (广东省第二人民医院消毒供应中心,广东广州,510317)； 陈金连 (广东省第二人民医院消毒供应中心,广东广州,510317)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中华医院感染学杂志 2016年26卷24期 5748-5750页 |
| 关键词 | 灭菌 敷料 根本原因分析法 质量管理 Sterilization Dressing Root cause analysis method Quality management |

- 14.硬式内镜手术器械清洗架的研制及应用

硬式内镜手术因创伤小,出血少,术后恢复快等优点在临床广泛应用.海南省人民医院消毒供应中心针对器械集中管理过程中发现的问题,专门研制了一种硬式内镜手术器械清洗架,有效提高了器械清洗质量. 1 设计制作方法 硬式内镜手术器械清洗架为不锈钢材质,规格为610mm×610mm×580mm,主框架由直径10 mm和5 mm的圆柱组成基座,组件包括136个不同口径快速链接插头,4个长托盘(505mm×280mm×50mm)内有10个硅胶底座圆筒插头,4个U型托盘(505mm×280mm×50mm)内有21个硅胶底座插头,托盘架下层设置长度为500 mm的喷淋臂,2个加盖精密清洗大篮筐,2个清洗篮筐,4个加盖密纹清洗小筐,12个多功能出水接头,一次可清洗消毒3～4套硬式内镜器械及附件,见图1.

| 作 者 | 俞诗娃 (海南省人民医院,海南海口,570311)； 李淑妮 (海南省人民医院,海南海口,570311)； 黄钦松 (海南省人民医院,海南海口,570311)； 周淑萍 (海南省人民医院,海南海口,570311)； 万新翠 (海南省人民医院,海南海口,570311)； 孙诚 (海南省人民医院,海南海口,570311)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国消毒学杂志 2016年33卷10期 1036页 |
| 英文期刊名 | Chinese Journal of Disinfection |
| 关键词 | 硬式内镜 手术器械 清洗架 @@ |

- 15．一体化灭菌监测表格的设计和应用

2009年,原国家卫生部颁布了《医院消毒供应中心管理规范》,其中第3部分《清洗消毒及灭菌效果监测标准》明确规定“医院消毒供应中心(CSSD)应建立质量管理追溯制度,完善质量控制过程的相关记录,保证供应的物品安全”[1]的规范要求,每台灭菌器均应做相应的监测,灭菌监测记录应存档3年.而《医疗事故处理条例》[3]和《中华人民共和国侵权责任法》的实施,使详细、客观、真实地记录医疗过程中的大量信息变得越来越重要[4].保证无菌物品的质量是CSSD工作的核心[2],如何全面记录灭菌监测内容,有效进行灭菌监测,达到有效质量控制,是CSSD关注的重点.西安交通大学第二附属消毒供应中心设计使用了专门的监测表格,取得了良好的效果.

| 作 者 | 张云平 (西安交通大学第二附属医院,陕西西安,710004)； 司慧君 (西安交通大学第二附属医院,陕西西安,710004)； 崔海燕 (西安交通大学第二附属医院,陕西西安,710004)； 王惠玲 (西安交通大学第二附属医院,陕西西安,710004)； 张娟 (西安交通大学第二附属医院,陕西西安,710004)； 王颖 (西安交通大学第二附属医院,陕西西安,710004)； 赵贾 (西安交通大学第二附属医院,陕西西安,710004)； 刘绍倩 (西安交通大学第二附属医院,陕西西安,710004)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国消毒学杂志 2016年33卷10期 1033-1035页 |
| 英文期刊名 | Chinese Journal of Disinfection |
| 关键词 | 灭菌 监测 表格设计 @@ |

- 16.两种方法对硬式内镜清洗效果的探讨

【作者】 俞诗娃； 李淑妮； 许晨耘； 周淑萍； 万新翠； 孙诚；

【机构】 海南省人民医院；

【摘要】 目的探讨适合耐湿耐热的硬式内镜器械的清洗消毒方法。方法 20套耐湿耐热的硬式内镜器械及附件,随机分成A组和B组,A组采用手工清洗和加酶超声清洗,再手工清洗的方法;B组采用硬式内镜专用清洗架,入串联式四腔清洗机进行清洗。结果 B组的清洗消毒质量合格率和器械功能完好率均高于A组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论采用硬式内镜专用清洗架,入串联式四腔清洗机进行清洗的方法,能提高其清洗消毒的质量和器械功能的完好率。 更多还原

【关键词】 硬式内镜； 器械清洗； 方法；

中国消毒学杂志2016年11期

- 17.膀胱镜鞘清洗存放架的研制与应用

作者】 殷秀娟； 朱伟育； 倪文英；

【机构】 浙江省嘉兴市第二医院；

【摘要】 目的观察采用清洗存放架后的膀胱镜鞘及膀胱镜桥清洗消毒质量和干燥效果。方法将800套使用后的膀胱镜鞘及膀胱镜桥随机分为对照组(预处理后直接放入清洗篮筐中进行机洗)和观察组(预处理后先置于自行研制的清洗存放架上再放入清洗篮筐中进行机洗),观察两组清洗消毒和干燥质量。结果观察组清洗消毒和干燥质量合格率显著高于对照组,经统计学检验,差异有统计学意义(P<0.01)。结论膀胱镜鞘及膀胱镜桥清洗存放架制作简便,集清洗消毒、干燥和存放于一体,可明显提高清洗消毒和干燥质量,提高工作效率,节约成本。 更多还原

【关键词】 膀胱镜鞘； 存放架； 应用效果；

中国消毒学杂志2016年11期

- 18.消毒供应中心硬式腔镜去污区质量控制

我院自2014年3月逐步对全院硬式腔镜实施集中管理,并依据卫生部颁发的行业标准,医院感染管理规范,内镜清洗消毒技术操作规范等,结合科室实际情况,制定了相关腔镜器械的清洗流程、工作职责、腔镜器械彩色图谱等,用以指导操作人员正确认识、接收、处理腔镜器械,使硬式腔镜手术器械在消毒供应中心的处理更为高效、安全,杜绝了清洗质量不合格现象的发生,受到了手术部及相关科室的满意评价.

| 作 者 | 李卫卫 (郑州大学附属洛阳中心医院,河南 洛阳,471000)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中外女性健康研究 2016年16期 236,238页 |
| 英文期刊名 | Women's Health Research |
| 关键词 | 腔镜器械 去污区 质量控制 腔镜图谱 |

- 19.细节管理在消毒供应室中的应用效果研究

目的 探讨在消毒供应室中应用细节管理方法的应用效果.方法 对本院2015年1～12月间消毒供应室中的16例护理人员进行分组研究,采取数字随机法将其分为数量相同的观察组与对照组,均行常规管理方法,观察组加以细节管理方法,比较两组的护理质量、差错发生率、总体满意度.结果 观察组的安全问题防范意识、差错防范意识、服务意识均高于对照组;观察组的差错发生率为2.17％,低于对照组的差错发生率(4.62％);观察组的及时回收、包装质量、及时供给情况均优于对照组,总体满意率明显较高,差异有统计学意义(P＜0.05).结论 应用细节管理可显著改善消毒供应室护理人员的护理质量,减少差错事件,优化满意度,适合广泛推广.

| 作 者 | 刘建文 (广东三九脑科医院供应室,广东广州,510510)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国现代医生 2016年54卷17期 135-137页 |
| 英文期刊名 | China Modern Doctor |
| 关键词 | 消毒供应中心 细节管理 护理质量 差错事件 |

- 20.速效泡沫多酶清洁剂在金属管腔吸头预处理中的效果分析

目的：探讨金属管腔吸头的有效预处理方法，保证清洗效果和预防感染扩散。方法回顾性2015年9月至12月消毒供应中心回收的妇科、手术室使用后的856根金属吸头采用两种不同的预处理方法的临床资料。结果观察组清洗效果明显优于对照组（P<0.01），去污区环境菌落数显著低于对照组。结论应用速效多酶发泡清洁剂进行管腔吸头预处理能明显提高清洗质量，能有效降低环境污染。

| 作 者 | 柳晶 (224200,江苏省东台市人民医院)； 韩春红 (224200,江苏省东台市人民医院)； 沐亚芬 (224200,江苏省东台市人民医院)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 浙江临床医学 2016年18卷12期 2338-2339页 |
| 英文期刊名 | Zhejiang Clinical Medical Journal |
| 关键词 | 金属管腔吸头 速效泡沫多酶清洁剂 预处理 Mental lumen tip Available multi-enzymatic cleanser Pretreatmen |

- 21.消毒供应中心应急医疗物资流程管理探讨

目的：分析我院消毒供应中心在灾害事件应对中，对物资准备的应急流程不断完善的管理模式，使准备工作更加合理，提高应急反应能力。方法：通过建立相关制度，完善应急预案，制定战备医疗物资管理制度，成立应急小组；建立二级储备库，设立一定基数储存，分库存放，建立入库、出库登记；建立信息登记、信息追溯系统，内容包括医疗应急物资的品名、数量、型号、灭菌日期和失效日期。在失效前一个月通知战备库人员，予以更换；确保战备医疗物资的质量，严格高压灭菌物品包内、包外化学指示剂灭菌结果监测，保证灭菌效果。结果：通过战备应急医疗物资在消毒供应中心的流程运作，不仅保证无菌物品的质量，降低医疗成本，也使流程管理更加规范化、程序化。结论：在灾害事件的应急流程管理模式下，消毒供应中心人员能够快速反应，及时有力提供应急保障，使无菌物品迅速、按需、准确及时供应，为救治伤员提供了有力保障。

| 作 者 | 吴佳伟 (100071 北京，解放军第307医院消毒供应中心，卫生经济管理科)； 杨春艳(100071 北京，解放军第307医院消毒供应中心，卫生经济管理科)； 张俊明(100071 北京，解放军第307医院消毒供应中心，卫生经济管理科)； 李尚娥(100071 北京，解放军第307医院消毒供应中心，卫生经济管理科)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 灾害医学与救援（电子版） 2016年5卷03期 162-163页 |
| 关键词 | 应急医疗物资 消毒供应中心 灾害事件 |

- 22.内蒙古自治区156所医院消毒供应中心现状调查

目的：了解内蒙古自治区不同等级医院消毒供应中心（ CSSD）的现状，为制定管理措施提供依据。方法2014年10月至12月，按医院等级分层抽样和问卷调查方法对内蒙古自治区156所医院的CSSD进行了调查。结果内蒙古自治区医院CSSD人员设置以护士居多，三级医院占69.17％，二级医院占69.20％；管理模式三级医院统一集中处理占53.85％，二级医院统一集中处理占29．91％；不同级别医院清洗消毒设备和检查包装设备以及化学监测的差异有统计学意义（P＜0．05）。结论内蒙古自治区CSSD管理滞后，设施设备不足，监控不力，应加强CSSD的建设及管理，使其建设规范化、科学化。

| 作 者 | 刘卫平 (内蒙古自治区人民医院医院感染控制科,呼和浩特,010010)； 焦月英 (内蒙古自治区人民医院医院感染控制科,呼和浩特,010010)； 邢慧敏 (内蒙古自治区人民医院医院感染控制科,呼和浩特,010010)； 乔一峰 (内蒙古自治区人民医院医院感染控制科,呼和浩特,010010)； 海云婷 (内蒙古自治区人民医院医院感染控制科,呼和浩特,010010)； 张凯 (内蒙古自治区人民医院医院感染控制科,呼和浩特,010010)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中华老年多器官疾病杂志 2016年15卷09期 665-668页 |
| 关键词 | 消毒供应中心 现状调查 统一集中管理 central sterile supply departmentcurrent status investigation centralized management |

- 23.品管圈实践活动对降低消毒供应科清洗质量缺陷的影响

目的：探讨品管圈(QCC)实践活动对降低消毒供应科清洗质量缺陷的影响。方法选择2015年2月-2016年2月(已开展QCC活动)该院消毒供应科20名医护人员作为实施QCC组，选择2014年1月-2015年1月(未开展QCC活动)该院消毒供应科20名医护人员作为未实施QCC组。观察2组清洗缺陷的发生率与部分器械清洗质量。结果2组清洗缺陷的发生率对比，研究组0.50%低于对照组1.97%(P<0.01)。研究组手术器械剪刀类、血管钳，以及碗、弯盘、盅的清洗合格率均高于对照组(P<0.05)。结论 QCC实践活动有效保证了消毒供应科清洗质量，降低缺陷发生率，适于临床应用。

| 作 者 | 田耘 (河南省郑州市中心医院消毒供应中心,河南郑州,450007)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国卫生产业 2016年13卷33期 4-6页 |
| 关键词 | 品管圈 消毒供应科 清洗 质量缺陷 Quality control circle Sterilization supply department Cleaning Quality defect |

- 24.消毒供应室质量管理与控制研究

目的：对该院消毒供应室质量管理以及控制措施进行研究，调查院感发生率。方法该院在2015年5月-2016年5月间通过建立科学、标准化的质量管理系统、加强供应室人员培训、管理等方式提升该院消毒供应室的质量管理质量，有效控制院感发生。结果2015年5月-2016年5月加强管理后有1例物品消毒不合格案例和1例其他案例，与加强管理前比较，差异有统计学意义(P<0.05)，2015年5月-2016年5月仅有1例院感病例，与加强管理前比较，差异有统计学意义(P<0.05)。结论消毒供应室的各个工作环节紧密相联，标准化的工作流程能够保证医疗器械循环使用的质量，同时也能够提升供应室的工作质量，控制院感发生。

| 作 者 | 翟卫红 (河南省周口市中心医院消毒供应中心,河南周口,466000)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国卫生产业 2016年13卷29期 177-178页 |
| 关键词 | 消毒供应室 质量管理 质量控制 Disinfection supply room Quality managementQuality control |

- 25.中度危险物品成本控制在消毒供应中心中的应用效果分析

目的：观察中度危险物品成本控制在消毒供应中心中的应用效果。方法选取2013年1月—2016年1月期间该院使用过后的中度危险物品,进行清洗﹑消毒﹑包装,分别在消毒供应中心使用统一清洗﹑高效消毒以及粘贴式包装(观察组)和临床科室分别清洗﹑环氧乙烷灭菌法消毒以及纸塑包装(对照组),对比分析成本。结果观察组中的成本明显较对照组中所消耗的成本更低,P<0.05。结论中度危险物品在消毒供应中心中使用统一清洗﹑高效消毒以及粘贴式包装的成本更低。

| 作 者 | 赵娟 (河南省南阳市医学高等专科学校第一附属医院消毒供应中心,河南南阳,473000)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国卫生产业 2016年13卷28期 62-64页 |
| 英文期刊名 | China Health Industry |
| 关键词 | 中度危险物品 消毒供应中心 成本控制 应用效果 Medium dangerous goods Central sterile supply department Cost control Application effect |

- 26.全自动清洗消毒机在医疗器械清洗中的应用研究

目的：探讨在医疗器械清洗中应用全自动清洗消毒机的效果。方法选取2013年6月～2015年10月在我院常用的300件医疗器械，将其随机分为两组，观察组和对照组，各150件。对照组采用常规的器械清洗消毒，观察组应用全自动的清洗消毒机对器械进行消毒，对比分析两组清洗质量及劳动功效。结果观察组的劳动功效优于对照组，差异具有统计学意义（P＜0.05）；观察组器械清洗消毒合格率为92.7%，高于对照组的83.3%，差异具有统计学意义（P＜0.05）。结论全自动清洗消毒机在医疗器械清洗中的应用效果较好，可有效提升清洗质量，提高劳动功效，降低医院感染事件发生几率。

| 作 者 | 申其娟 (河南南阳市第一人民医院消毒供应中心,河南 南阳,473000)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国卫生标准管理 2016年7卷17期 175-177页 |
| 关键词 | 全自动清洗消毒机 医疗器械 应用效果 Ful automatic cleaning disinfecting machine Medical equipment Application effect |

- 27.集中管理硬式腔镜存在的问题及对策

目的 探索硬式腔镜集中由消毒供应中心进行处理模式,提高腔镜器械清洗消毒的环节质量,有效控制院内感染的发生.方法 回顾2012年-2014年腔镜处理中存在的问题进行分析,运用品管圈的方法,改进和完善2015年的工作.结果 集中管理后保证了清洗质量,每月随机抽取清洗、消毒、灭菌后的腔镜器械生物监测合格率为100％,全程所需的时间缩短为两小时.结论 集中管理有利于保证工作质量,提高工作效率,保证病人安全,让专业的人做专业的事.

| 作 者 | 刘艳(四川省江油市第二人民医院消毒供应中心,四川江油,621701)；叶菲(四川省江油市第二人民医院护理部,四川江油,621701)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国保健营养 2016年26卷27期 423页 |
| 英文期刊名 | China Health Care & Nutrition |
| 关键词 | 消毒供应中心 集中管理 硬式腔镜 |

- 28.现代医院消毒供应中心应具备的素质

医院消毒供应中心是技术性、科学性、操作性极强的综合性科室。长期以来，医院领导大多重视的是临床专业人员的专业素质，社会上也以临床技术人员的专业水平来评价医院医疗水平的高低。而随着医学模式的转变，医院高尖端技术的不断开拓和快速发展，对消毒供应中心工作提出了更高的要求。而现代化消毒供应中心要适应医学模式的转变和医学的快速发展，就必须有一支具有较高素质的护理队伍。作为医院消毒供应中心的专业人员在不断提高自身素质的同时，还应拓展自己多方面的素质，以使自身整体素质提高才能质量的完成消毒供应任务。为了保证医院消毒供应中心的发展，通过以下几个方面来提高护理人员的综合素质。

| 作 者 | 张静 (吉林省梅河口市中心医院消毒供应中心 135000)； 王艳辉 (吉林省梅河口市中心医院消毒供应中心 135000)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国保健营养 2016年26卷19期 398-398页 |

- 29.消毒供应中心岗位管理及人员设置的探讨与改进

目的：：探讨加强消毒供应中心岗位管理措施，控制院内感染的发生，提高医疗护理质量，保障患者安全。方法：通过合理设置岗位，建立相关岗位职责及评价制度，从而提高工作效率和工作质量。结果：按照层级管理办法，设置初级员工——高级员工——质量管理员（组长）——护士长（科护士长）四个层级岗位，明确制定各层级岗位工作内容、岗位职责、任职要求、工作流程等相关工作规范，建立工作岗位层级轮岗制度，结合完善合理的评价制度，明显提高了消毒供应中心工作人员的满意度，提高了工作效率，科学合理的设置层级工作岗位对保障消毒供应中心医疗安全有着重要意义。结论：注重岗位管理、加强环节控制与合理的人员设置及完善的评价制度是保障消毒供应中心医疗安全的重要措施。

| 作 者 | 邢冰 (河南省肿瘤医院/郑州大学附属肿瘤医院消毒供应中心 河南郑州 450008)；陈英 (河南省肿瘤医院/郑州大学附属肿瘤医院消毒供应中心 河南郑州 450008)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国保健营养 2016年26卷17期 246-247页 |
| 关键词 | 岗位管理 人员设置 质量 安全 |

- 30.6S管理在消毒供应中心一次性无菌物品管理中的运用

目的:分析6S管理在消毒供应中心一次性无菌物品管理中运用效果.方法:将2015年1月-6月本院消毒供应中心一次性无菌物品常规管理设对照组,将2015年7月-12月一次性无菌物品6S管理设实验组.比较两组管理效果.结果:实验组补充物品及取物品时间相对更短,物品准备完好率更高,管理效果更满意,有显著差异(P＜0.05),且具统计学意义.结论:消毒供应中心一次性无菌物品采用6S管理方法,效果较好,提高物品准备完好率,缩短补充物品及取物品时间,建议应用.

| 作 者 | 段春莲 (福建省厦门市中医院供应室 361009)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国保健营养 2016年26卷16期 361页 |
| 英文期刊名 | China Health Care & Nutrition |
| 关键词 | 消毒供应中心 一次性无菌物品 6S管理 |

- 31.压脉带集中管理的质量控制

目的:探讨消毒供应中心实施压脉带集中清洗、消毒的效果,规范管理压脉带.方法:2015年1月将我院可重复使用的压脉带共2000根进行回收、清洗、消毒、包装及供应,工作人员严格按照操作流程进行处理,规范了压脉带的管理及工作流程.结果:保证了压脉带的清洗消毒效果,执行“一人一用一消毒”,使清洗,消毒合格率达100％,切断了压脉带在使用过程中所导致的医院感染,从而减少了化学消毒剂对诊疗场所的污染.结论:实行压脉带集中管理有利于控制医院内感染的发生,有利于优质护理服务工作的开展,有利于压脉带管理的规范性,提高了临床护理质量,让消毒供应中心专业的人做专业的事,真正发挥了消毒供应中心控制院感的“心脏”作用.

| 作 者 | 罗瑜 (四川省南充市川北医学院附属医院消毒供应中心 637000)； 梁菡 (四川省南充市川北医学院附属医院消毒供应中心 637000)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国保健营养 2016年26卷16期 359-360页 |
| 英文期刊名 | China Health Care & Nutrition |
| 关键词 | 压脉带 清洗 消毒 集中管理 医院感染 |

- 32.无铅时代理念在消毒供应中心职业防护运用进展

目的 加强铅中毒造成伤害教育,提高消毒供应中心工作人员职业防护,注重环节管理,防止造成慢性铅中毒的职业伤害.方法 对铅中毒来源、临床表现进行全面认识,对消毒供应中心在加强职业防护方面进行教育,制定防范措施.结果 通过对无铅理念认识,提高消毒供应中心工作人员对含铅物质使用的职业防护意识,明确提出含铅物质接触职业防护的重要性.结论 重视铅中毒预防,做好职业性慢性铅中毒预防工作,提高消毒供应中心工作人员的健康水平.

| 作 者 | 赵宏 (云南省肿瘤医院(昆明医科大学第三附属医院),云南 昆明,650119)； 罗兴蕾(云南省肿瘤医院(昆明医科大学第三附属医院),云南 昆明,650119)； 张馨月 (云南省肿瘤医院(昆明医科大学第三附属医院),云南 昆明,650119)； 方朝英 (云南省肿瘤医院(昆明医科大学第三附属医院),云南 昆明,650119)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国保健营养 2016年26卷15期 44页 |
| 英文期刊名 | China Health Care & Nutrition |
| 关键词 | 无铅时代 理念 消毒供应中心 职业防护 |

- 33.消毒供应中心外来器械管理存在问题及对策方案探讨

目的 探讨消毒供应中心外来器械管理存在问题及对策方案,制定相应措施,加强对外来器械的管理.方法 参照《医院消毒供应中心管理规范》、《清洗消毒及灭菌技术操作规范》、《清洗消毒及灭菌效果监测标准》等,对医院外来器械管理现状进行调查分析,并提出相应整改措施.结果 通过对医院外来器械的全程化和规范化管理,确保医院外来器械的安全和质量,并有效控制医院感染.结论 加强医院外来器械管理,是医疗安全和医疗质量的重要保证.

| 作 者 | 刘丽君 (吉林省四平市中心人民医院,吉林 四平,136000)； 谷广芳 (吉林省四平市中心人民医院,吉林 四平,136000)； 张红艳 (吉林省四平市中心人民医院,吉林 四平,136000)； 吕金香 (吉林省四平市中心人民医院,吉林 四平,136000)； 张丽娜(吉林省四平市中心人民医院,吉林 四平,136000)； 雷智丽 (吉林省四平市中心人民医院,吉林 四平,136000)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国保健营养 2016年26卷15期 1页 |
| 英文期刊名 | China Health Care & Nutrition |
| 关键词 | 消毒供应中心 外来器械 管理 对策 |

- 34.手术室与供应室一体化器械消毒管理

目的：探究我院践行手术室与供应室一体化管理模式的实际意义。方法自2014年12月以来，为适应医疗发展，降低院感风险，实现专业的人做专业的事，我院的手术室与消毒供应中心推行一体化管理模式，通过护理人员培训，工作流程制定，器械图谱制做、器械交接，追溯系统安装使用，实现了手供一体化管理。结果手术室供应室一体化管理的实施，提高了手术器械清洗质量，提高了手术台次周转率，减轻了手术室护士工作量，让其有时间与精力与患者沟通。患者满意度明显高于手供一体化管理模式前。结论手术室供应室一体化管理提高了手术器械的清洗和包装质量；缩短了手术患者平均住院日；减轻了手术室护士的劳动强度；有效的控制了医院感染。

| 作 者 | 文芳 (湖北省荆州市第三人民医院,湖北 荆州,434000)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 医学信息 2016年29卷36期 239-240页 |
| 关键词 | 手术室 供应室 一体化管理 |

- 35.PDCA循环管理模式在消毒供应中心（CSSD）质量持续改进中的应用分析

目的：探讨PDCA循环管理模式在消毒供应中心(CSSD)质量持续改进中应用价值。方法对我院消毒供应中心实施PDCA循环管理模式，比较PDCA循环管理模式实施前后各项管理评分，工作人员工作效果及工作效率以及清洗消毒合格率。结果 PDCA实施后，各项指标均优于实施前，P<0.05。结论运用PDCA循环管理模式，能够有效提高管理效能及工作人员的工作效果和工作效率，增强管理质量监控的系统性和计划性。

| 作 者 | 徐带琴 (江西省人民医院消毒供应中心,江西 南昌,330006)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 医学信息 2016年29卷33期 51-52页 |
| 英文期刊名 | Medical Information |
| 关键词 | 持续质量改进 PDCA 消毒供应中心,应用价值 |

- 36.不同包装的碘伏成本核算及感染控制分析

目的：探讨磨口瓶盛装碘伏与一次性小瓶碘伏的成本效益及控制医院感染的细菌学检测的效果分析。方法对我院临床使用的磨口瓶盛装碘伏(对照组)与一次性小瓶碘伏(观察组)在相同用量下进行成本核算及细菌学检测。结果磨口瓶盛装碘伏的成本价格是10.11元，细菌学检测合格率为87.50%；一次性小瓶碘伏成本价格是1.88元，细菌学检测合格率为97.91%。结论使用一次性小瓶碘伏显著降低了成本，提高了碘伏的细菌检测合格率，有效控制了医院的感染，值得推广应用。

| 作 者 | 刘美芹 (江苏省南通市肿瘤医院消毒供应中心,江苏 南通,226300)； 吕淑林 (江苏省南通市肿瘤医院消毒供应中心,江苏 南通,226300)； 王翠兰 (江苏省南通市肿瘤医院消毒供应中心,江苏 南通,226300)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 医学信息 2016年29卷24期 230-231页 |
| 英文期刊名 | Medical Information |
| 关键词 | 碘伏 成本 感染控制 |

- 37.气管套管消毒灭菌及供应流程再造

- 气管套管是气管切开患者维持正常呼吸功能及生命支持的重要辅助器具，金属气管套管由外套管、内套管、套管塞3部分组成，有4-10号共11种型号，我院常用的型号为8号、9号、10号。气管套管从传统的科室自行消毒处理到消毒供应中心(CSSD)集中灭菌供应，流程的重建，保证物品安全，有效预防院内感染，满足了患者的使用需求，减轻了临床护士的工作量。

| 作 者 | 李颖珠 (赣南医学院第一附属医院,江西 赣州,341000)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 医学信息 2016年29卷21期 281-282页 |

- 38.口内反光镜不同消毒方法的应用效果对照分析

目的：通过对照对口内反光镜不同消毒方法的应用效果进行回顾性分析。方法在我院选取114块口内反光镜进行不同消毒方法应用效果的对比试验，将114块口内反光镜进行编号，平均分成三组，每组各有38块。第一组为1~38号，通过戊二醛浸泡进行消毒；第二组为39~76号，通过压力蒸汽进行消毒；第三组为77~114号，通过机械清洗热力进行消毒。结果第三组各项指标均明显高于第一组和第二组，<0.05，存在统计学意义。结论通过机械清洗热力对口内反光镜进行消毒，具有更高的清洗合格率以及医护人员满意度，消毒方法值得临床推广应用。

| 作 者 | 冯夫民(河北省眼科医院消毒供应中心,河北 邢台,054001)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 医学信息 2016年29卷21期 79-80页 |
| 关键词 | 口内反光镜 不同消毒方法 应用效果 对照分析 |

- 39.医用吸水纸控制包内湿包的实践应用

目的探讨灭菌包内使用医用吸水纸控制包内湿包的数量及对包内湿包率的影响，减少包内湿包的作用，提高灭菌成功率。方法在气候、气源、室内温湿度、专职消毒员、使用同一台国产新华脉动真空压力蒸汽灭菌器等外在条件一致的情况下，2013年1月~5月的灭菌包均采用双层折叠纯棉布吸湿，分为A组。2014年1月~5月的灭菌包内均使用医用吸水纸吸湿，分为B组。所有灭菌包均遵照WS310.2-2009《医院消毒供应中心管理规范》要求进行包装。灭菌后，针对灭菌包内干燥度按5%的比例随机抽检，分别统计A组与B组包内湿包的个数及包内湿包率，对比两种包装方法对包内湿包数量及包内湿包率的影响。结果医用吸水纸具有高吸液率、低絮状物、性质稳定的特点。结论灭菌包装中应用医用吸水纸可减少包内湿包率，控制包内湿包的产生，更有利于灭菌成功，确保无菌物品的质量。

| 作 者 | 罗怡 (武警重庆总队医院,重庆,400061)； 舒畅 (武警重庆总队医院,重庆,400061)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 医学信息 2016年29卷18期 391-392,393页 |
| 关键词 | 医用吸水纸 高效吸水 包内湿包 |

- 40.品管圈在减少湿包率的运用

目的探讨开展品管圈对降低消毒供应中心物品高压蒸汽灭菌后湿包的发生率。方法2015年4月组建品管圈，选定主题，拟定活动计划书，分析品管圈实施前(2015年1~3月)16351件高压蒸汽灭菌后湿包率为3.36%，应用鱼骨图等品管圈方法分析物品高压蒸汽灭菌根因，拟定针对性对策并于2015年4~8月对22890件物品高压蒸汽灭菌质量实施改进，比较开展品管圈前后物品高压蒸汽灭菌湿包率。结果消毒供应中心物品高压蒸汽灭菌湿包率由品管圈开展前的3.36%，降低到开展后的1.04%(<0.01)，工作人员对品管圈运用、团队协作、分析解决问题能力、自我价值等均有不同程度提升。结论开展品管圈能有效降低消毒供应中心物品高压蒸汽灭菌湿包率，促进了消毒供应中心管理的持续质量改进。

| 作 者 | 周青 (苏州大学附属常州肿瘤医院,江苏 常州,213000)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 医学信息 2016年29卷17期 248-248页 |
| 关键词 | 品管圈 消毒供应中心 湿包 |

- 41.失效模式与效应分析在刮宫吸引管清洗中的应用

目的应用失效模式与效应分析管理方法对刮宫吸引管清洗过程进行分析，完善清洗流程，提高刮宫吸引管的清洗质量。方法组建失效模式与效应分析(Failure mode and effect analysis，FMEA)项目团队，应用失效模式与效应分析管理方法对在清洗刮宫吸引管过程中影响清洗效果的各种因素进行评估、分析，找出原因，制定预防措施。结果应用失效模式与效应分析管理后 RPN 值有明显下降，RPN 值在管理前为1185，管理后为216，下降了81.8%。结论应用失效模式与效应分析改进刮宫吸引管清洗流程，能够有效提高清洗质量，保证刮宫手术患者的安全。

| 作 者 | 左涛 (成都市妇女儿童中心医院消毒供应中心,四川 成都,610000)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 医学信息 2016年29卷17期 102-103页 |
| 关键词 | 失效模式与效应分析 刮宫吸引管 清洗质量 Failure mode and effect analysisCurettage suction tube Cleaning quality |

- 42.消毒供应中心对再生医疗器械实施集中管理的效果观察

目的分析医院消毒供应中心对再生医疗器械实施集中管理的应用效果。方法自2015年7月1日起对再生医疗器械实施集中管理，每日收集各科室所有再生医疗器械，由专人分类，洗涤，干燥，包装，消毒灭菌，送至各科室。实施前后的4个月内，抽样调查300件器械的包装和无菌性的合格率，并统计两种管理模式每日消毒剂的成本、人力消耗以及器械处理受伤情况。另随机抽取70名医务人员，进行满意度问卷调查，比较实施前后差异。结果再生医疗器械实施集中管理后各项指标均优于实施前，差异有统计学意义。结论实施集中管理可明显提高消毒灭菌效果和管理效率，工作成本降低，人员利用率也提高，值得推广实施。

| 作 者 | 彭丽娟(南京市雨花区雨花医院板桥新城院区消毒供应室,江苏 南京,210039)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 医学信息 2016年29卷11期 346-347页 |
| 关键词 | 消毒供应中心 医疗器械 消毒灭菌 集中管理 |

- 43.应用PDCA循环提高妇科生殖科门诊手术器械清洗合格率

目的:应用PDCA循环提高妇科生殖科的门诊手术器械清洗合格率.方法:采用蛋白质残留量检测清洗效果,在消毒供应中心妇科生殖科的门诊手术器械预处理、保湿清洗等环节应用PDCA循环进行持续改进,提高清洗质量,降低医院感染.结果:消毒供应中心妇科生殖科的门诊手术器械返洗率大幅度降低,有效保证了清洗灭菌质量安全.

| 作 者 | 孟萍 (云南省第二人民医院消毒供应中心 650021)； 吴俊 (云南省第二人民医院消毒供应中心 650021)； 杨晶 (云南省第二人民医院消毒供应中心 650021)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 养生保健指南 2016年27期 235页 |
| 英文期刊名 | Health Guide |
| 关键词 | PDCA循环 妇科生殖科的门诊手术器械 清洗合格率 |

- 44.呼吸机管道在消毒供应中心集中处理的消毒效果

目的 分析呼吸机管道送至消毒供应中心集中处理的消毒效果.方法 对消毒供应中心呼吸管道集中处理的工作流程进行回顾性分析.结果 呼吸机管道在消毒供应中心集中处理具有积极作用与良好的消毒效果.结论 呼吸机管道送至消毒供应中心集中处理,合理的操作流程与有效的清洗消毒,能够保证消毒治疗,改善环境污染,减少医院感染的发生,是医院整体质量的良好体现.

| 作 者 | 覃艳艳 (湖南省儿童医院消毒供应中心 湖南长沙410000)； 何迎春 (湖南省儿童医院消毒供应中心 湖南长沙410000)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 医疗装备 2016年29卷21期 55-56页 |
| 英文期刊名 | Chinese Journal of Medical Device |
| 关键词 | 呼吸机管道 消毒供应中心 集中处理 |

- 45.专业技能和知识培训对供应室护理人员职业防护知识和行为的影响

[目的]探讨实施专业技能和知识培训对供应室护理人员职业防护的影响和应用价值。[方法]对22名供应室护理人员开展专业技能与知识培训，通过调查问卷了解培训前后护理人员对于职业防护知识行为变化情况。[结果]培训后护理人员在生物损伤、物理损伤、化学损伤和心理损伤方面的知晓率均高于培训前(P<0.05)；培训后护理人员职业防护行为均高于培训前(P<0.05)。[结论]通过对供应室护理人员进行专业技能和知识培训有助于提升职业防护意识和能力，降低护理人员职业损伤。

| 作 者 | 叶娟 (武汉大学中南医院,430071)； 余红梅 (武汉大学中南医院,430071)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 全科护理 2016年14卷32期 3435-3436页 |
| 关键词 | 专业技能 知识培训 供应室 职业防护 护理人员 |

图书馆联系人：石玮玮

办公室电话：4464

手机：13995205180

消毒供应中心外文文献:

- 拔火罐 消毒供应中心 清洗 消毒 细菌检测

1.Rapid and low-cost biosensor for the detection of Staphylococcus aureus.

Abstract：Staphylococcus aureus (S. aureus) is one of the most common etiological agents in hospital-acquired infections and food-borne illness. S. aureus toxins and virulence proteases often circulate in host blood vessels leading to life-threatening diseases. Standard identification approaches include bacterial culturing method, which takes several days. Other nucleic acid-based methods were expensive and required trained personnel. To surmount these limitations, a paper-based biosensor was developed. The sensing mechanism was based on the proteolytic activity of S. aureus proteases on a specific peptide substrate, sandwiched between magnetic nanobeads and gold surface on top of a paper support. An external magnet was fixed on the back of the sensor to accelerate the cleavage of the magnetic nanobeads-peptide moieties away from the sensor surface upon test sample dropping. The colour change resulting from the dissociation of the magnetic nanobeads moieties was detected by the naked eye and analysed using ImageJ analysis software for the purpose of quantitative measurement. Experimental results showed detection limits as low as 7, 40 and 100 CFU/mL for S. aureus in pure broth culture, and inoculated in food produces and environmental samples, respectively upon visual observation. The specificity of the sensor was examined by blind testing a panel of food-contaminating pathogens (Listeria monocytogenesis 19115 and E. coli O157:H7), clinical isolates (methicillin-resistant S. aureus (MRSA) and Candida albicans) and standard (Pseudomonas aeruginosa 15692) pathogens. Negative read-out was observed by the naked eye for all tested isolates except for MRSA. Moreover, this sensing tool requires minute's time to obtain the results. In conclusion, this sensing platform is a powerful tool for the detection of S. aureus as a potential point-of-care diagnostic platform in hospitals and for use by regulatory agencies for better control of health-risks associated with contaminated food consumption.

Author：Suaifan Ghadeer A R Y Alhogail Sahar Zourob Mohammed

Source：Biosens Bioelectron 2016，90 ：230-237

- U型架 手工清洗 轴节类医疗器械 清洗时间 锐器伤

1.Cleaning assessment of disinfectant cleaning wipes on an external surface of a medical device contaminated with artificial blood or Streptococcus pneumoniae.

Abstract：Improperly cleaned, disinfected, or sterilized reusable medical devices are a critical cause of health care-associated infections. More effective studies are required to address the improvement of cleaning and disinfection instructions, as well as selection of cleaning and disinfecting agents, for surfaces of reusable devices and equipment.

Author：Gold Kathryn M Hitchins Victoria M

Source：Am J Infect Control