#### 报送科室：消毒供应中心

- 图书馆推荐最新文献信息                        （2016年11月14日共35篇）1.火罐在消毒供应中心集中清洗消毒效果探讨

目的：探讨火罐在消毒供应中心集中清洗消毒的管理效果，为诊疗使用安全与方便提供保障。方法2015年3月将190个治疗使用后的火罐随机分为试验组150个与对照组40个，对照组火罐采取科室分散消毒的管理方式，采用含氯消毒剂浸泡消毒后自然晾干备用，试验组火罐采取消毒供应中心集中清洗消毒的管理方式，采用全自动超声清洗机加低泡多酶清洗剂进行清洗、消毒、干燥处理，之后用一次性纸塑独立包装，应用高压蒸汽灭菌备用，每3天每组随机抽取5个火罐进行细菌培养，比较两组火罐在消毒后保存90 d内不同时间段细菌合格率。结果对照组火罐第一天合格率为100．0％，第4天为80．0％，第7天为20．0％，从第10天开始合格率为0，细菌数＞70 CFU／件；试验组火罐90天内经检查均无细菌生长，总合格率是100．0％，两组火罐的总合格率比较，实验组优于对照组，差异有统计学意义（P＜0．05）。结论火罐采取消毒供应中心规范化的集中供应管理方式，清洗消毒质量得到了可靠保证，有效降低了医院感染的隐患，延长保存时间，提高无菌保存率，也显著降低了人力成本，节约物力资源，更符合医院感染控制要求。

| 作 者 | 孙雪莹 (解放军总医院消毒供应中心,北京,100853)； 高玉华 (解放军总医院消毒供应中心,北京,100853)； 史安云(解放军总医院消毒供应中心,北京,100853)； 甘志连 (解放军总医院消毒供应中心,北京,100853)； 寇凤霞 (解放军总医院消毒供应中心,北京,100853)； 侯军华 (解放军总医院护理部,北京,100853)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中华医院感染学杂志 2016年26卷20期 4778-4779页 |
| 关键词 | 拔火罐 消毒供应中心 清洗 消毒 细菌检测 Cupping Disinfection supply center Cleaning Disinfection Bacteria detection |

- 2.不同预处理方法对手术器械防锈的效果观察

目的：研究不同预处理方法对手术器械生锈的影响，为选择最佳的预处理方法提供依据。方法将医院乳腺科手术镊分为3组，器械污染后分别采取不同的预处理方法，自然干燥组从2014年7月开始满30 d共3672件，污染器械经流动水冲洗后自然干燥；干布擦干组从2014年8月开始满30 d共1794件，污染器械经流动水冲洗后干布擦干；保湿剂处理组从2014年9月满30 d共3790件，污染器械经流动水冲洗后用保湿剂进行保湿，所有器械由消毒供应中心统一回收后检查生锈情况并记录结果。结果3组分别统计手术器械生锈率，自然干燥组0．50％，干布擦干组0．20％，保湿剂处理组0．06％，差异有统计学意义（ P＜0．01）。结论为有效降低手术器械的生锈风险，应选择保湿剂对污染器械实施预处理干预。

| 作 者 | 于伟 (吉林省肿瘤医院消毒供应中心,吉林长春,130012)； 张燕 (吉林省肿瘤医院消毒供应中心,吉林长春,130012)； 邢巨影 (吉林省肿瘤医院消毒供应中心,吉林长春,130012)； 柴淑梅 (吉林省肿瘤医院消毒供应中心,吉林长春,130012)； 张丽波 (吉林省肿瘤医院消毒供应中心,吉林长春,130012)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中华医院感染学杂志 2016年26卷20期 4780-4781,4784页 |
| 关键词 | 手术器械 生锈 器械预处理 保湿剂 Surgical instrument rusting Instrument pretreatment Humectant |

- 3.不同预清洗方法对管腔器械的清洗效果观察

目的：探讨不同预清洗方法对放置时间较长、重度污染的管腔器械清洗效果的影响，确定清洗效果最佳的预清洗方法，提高管腔器械清洗消毒质量。方法将2015年6月使用后放置时间＞3 h的重度污染管腔器械360件，随机分成A、B和C组，每组120件，分别采用不同的方法进行预处理，A组采用超声波清洗预清洗，B组采用手工预清洗，C组不作任何预清洗，将使用不同方法预清洗的器械放入全自动清洗消毒器中，运行手术器械清洗程序，全部清洗程序结束后，所有器械采用带光源放大镜辅助目测和ATP生物荧光检测仪，随机采样检测数据并统计对比。结果器械清洗合格率A组为95．8％，B组为86．7％，C组为66．7％，A组清洗效果最佳，明显优于B组和C组，差异有统计学意义（P＜0．001）；A组清洗管腔器械，耗时7 min ，成本为18元；B组清洗管腔器械耗时35 min ，成本为20元。结论对于放置时间较长的干涸管腔器械，在进入全自动清洗消毒器之前，使用超声波清洗能够显著提高清洗质量，管腔器械的预清洗可首选超声波清洗。

| 作 者 | 张纯英 (泰山医学院附属医院消毒供应中心,山东泰安,271000)； 王珂 (泰山医学院附属医院消毒供应中心,山东泰安,271000)； 周璞 (泰山医学院附属医院药剂科,山东泰安,271000)； 张灿萍 (泰山医学院附属医院消毒供应中心,山东泰安,271000)； 刁敏 (泰山医学院附属医院消毒供应中心,山东泰安,271000)； 王俊亭 (泰山医学院附属医院消毒供应中心,山东泰安,271000)； 梁兵 |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中华医院感染学杂志 2016年26卷19期 4551-4553页 |
| 关键词 | 预清洗 管腔器械 超声清洗 手工清洗 Pre-treatment Luminal devices USC Hand-wash method |

- 4.不同清洗方法对纤维胆道镜清洗质量的效果分析

目的：探讨纤维胆道镜规范有效的清洗方法，提高其清洗质量。方法对使用后的纤维胆道镜分别以传统方法清洗和改良后方法清洗，并采用目测法和ATP检测法进行清洗效果评价。结果采取改良方法后，胆道镜清洗合格率由65.75%提高至90.12%，清洗方法改进前后比较，差异有统计学意义。结论改良后的清洗方法明显优于传统清洗方法，切实提高了清洗质量，有效减少了院内感染的发生风险。

| 作 者 | 江国芳 (南通大学附属医院,江苏南通,226001)； 何东平 (南通大学附属医院,江苏南通,226001)； 保建芳 (南通大学附属医院,江苏南通,226001)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国消毒学杂志 2016年33卷09期 908-909页 |
| 关键词 | 纤维胆道镜 清洗方法 清洗质量 |

- 5.标准操作程序在达芬奇机器人手术器械清洗流程中的应用

目的：探讨达芬奇机器人手术器械的清洗方法。方法将泌尿外科使用的达芬奇机器人手术器械分为2组。对照组按照2004版《内镜清洗消毒技术操作规范》进行清洗，实验组按照消毒供应室专门制定的“达芬奇机器人手术器械清洗操作规程”进行清洗，使用用带光源放大镜和ATP生物荧光法检测器械清洁度。结果实验组清洗合格率为90.70%，功能完好率达100%，均高于对照组的75.58%和97.67%，差异具有统计学意义(P<0.05)。结论严格按照制定的达芬奇机器人手术器械清洗标准操作规程执行，可确保器械清洗质量。

| 作 者 | 吴小林 (第二军医大学附属长海医院,上海,200433)； 陈翠敏 (第二军医大学附属长海医院,上海,200433)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国消毒学杂志 2016年33卷09期 906-908页 |
| 关键词 | 标准操作程序 达芬奇手术机器人 手术器械 清洗质量 |

6.三种器械预处理方法的清洗质量与效率比较

【作者】 周静平； 崔志丹；

【机构】 山西省人民医院； 美国鲁沃夫(中国)培训中心；

【摘要】 目的通过对比观察3种器械预处理方法的工作效率和清洗质量,探讨器械使用后的最佳预处理方法。方法将手术后带有新鲜血液污染的器械270件分为A、B、C 3组,每组90件,分别采用湿棉布擦拭、棉布擦拭+多酶溶液浸泡和保湿剂泡沫喷洒等3种方法进行预处理后,放入全自动喷淋清洗机清洗,比较清洗质量及效率。结果A、B、C 3组的清洗合格率分别为87.7%、100.0%和100.0%;平均耗时分别为4.9 s/把、14 s/把和1 s/把,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论手术后的器械立即采用保湿剂泡沫喷洒方式进行预处理,能够显著提高预处理的工作效率和器械的终末清洗质量。 更多还原

【关键词】 手术器械； 预处理方法； 发泡机； 工作效率； 清洗质量；

中国消毒学杂志2016年08期

7.眼科显微器械清洗方法的改进

【作者】 卢红玲；

【机构】 广西中医药大学第一附属医院；

【摘要】 目的提高眼科显微器械清洗质量并降低其损耗。方法对照组采用传统的器械清洗方法;试验组采用改进的器械清洗方法,对人员进行培训,专人清洗,对器械加以保护,进行超声加手工清洗。结果改进后清洗合格率由98.26%提高到99.13%,完好率由99.07%提高到99.68%,改进前后比较,差异有统计学意义(P<0.01)。结论采取岗前培训、专人专区清洗、人工与超声结合清洗的措施,能有效提高其清洗质量和降低其损耗。 更多还原

【关键词】 眼科显微器械； 清洗方法； 清洗效果；

中国消毒学杂志2016年08期

8.耳鼻喉动力系统切吸管清洗消毒方法的改进

【作者】 董爱英；

【机构】 绍兴市人民医院浙江大学绍兴医院；

【摘要】 目的寻求耳鼻喉动力系统切吸管最佳清洗消毒方法。方法对2015年5-10月医院使用后的374件动力系统切吸管进行清洗消毒,分析比较采用传统方法与改进方法清洗效果的差异。结果改进后的186采用改进方法的动力系统切吸管清洗合格率为98.9%,明显高于改进前的75.0%。结论改进后的流程安全高效,清洗消毒质量显著提高,有利于消除医院感染隐患,降低动力系统循环使用中的风险,确保医疗质量。 更多还原

【关键词】 耳鼻喉动力系统； 清洗消毒方法； 清洗质量；

中国消毒学杂志2016年08期

9.消毒供应中心骨科外来手术器械流程管理及质量控制

【作者】 金萍； 唐丽萍；

【摘要】 目的 探讨消毒供应中心(CSSD)对骨科外来手术器械的规范化管理方法。方法 对骨科外来手术器械管理流程进行规范,完善管理制度,优化工作流程。结果 改进后外来器械的清洗、消毒及灭菌质量得到了保证,外来器械合格率明显提高,同时完善了外来手术器械的清点、发放、使用等管理措施。结论 对外来器械及植入物规范管理流程,提高了满意度,保证了质量安全。 更多还原

【关键词】 外来手术器械； 骨科； 消毒供应中心； 质量控制；

中国消毒学杂志2016年10期

- 10.消毒供应中心手卫生依从率调查分析及对策研究

目的：探讨消毒供应中心手卫生依从率调查分析及对策。方法：采用现场观察的方式了解笔者所在医院消毒供应中心工作人员的手卫生依从情况，并采取相应的干预措施。结果：消毒供应中心人员整体手卫生依从率从干预前的80.5%提高到干预后的92.7%。结论：加强培训，建立长效的手卫生促进机制，能有效地提高手卫生的依从率，从而减少了器械的污染，确保医院无菌物品质量，保障了患者的安全。

| 作 者 | 叶玉真 (厦门大学附属第一医院 福建 厦门 361003)； 何素娥 (厦门大学附属第一医院 福建 厦门 361003)； 叶丽娟 (厦门大学附属第一医院 福建 厦门 361003)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中外医学研究 2016年14卷19期 152-152,153页 |
| 英文期刊名 | Chinese and Foreign Medical Research |
| 关键词 | 消毒供应中心 手卫生依从率 影响因素 对策 |

- 11.浅谈外来手术器械在消毒供应中心的集中管理

目的:探讨外来手术器械在消毒供应中心的集中管理办法.方法:总结我院所有外来手术器械纳入消毒供应中心集中式管理方法.结果:我院于2010年将所有外来手术器械纳入消毒供应中心集中式管理,有效保障了器械的质量和患者安全,降低了感染的几率,减少了医院纠纷.结论:规范外来手术器械管理,可有效保证院感控制率,减少医疗纠纷.

| 作 者 | 沈惠芳 (江苏常州第一人民医院消毒供应中心,江苏常州,213003)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中外女性健康研究 2016年11期 241,234页 |
| 英文期刊名 | Women's Health Research |
| 关键词 | 外来手术器械 消毒供应 集中管理 |

- 12.消毒供应中心对可重复使用诊疗器械集中清洗消毒供应的效果评价

目的:评价消毒供应中心对全院可重复使用诊疗器械的集中处理效果.方法:随机抽取2013年1月至2015年2月期间集中处理的500件可重复使用的医疗器械包为研究对象,检验500件器械包的清洁率及临床科室满意率.统计2010年1月至2015年2月院内感染发生情况.结果:500件器械包全部清洁合格,器械清洁率为100％;临床科室仅两件不满意,临床科室满意率为99.6％;2010年1月实施集中处理起至2015年2月院内患者及工作人员无一例因使用消毒供应中心提供的物品引起院内感染;医院的清洗、消毒、灭菌设备得到了资源共享;工作人员的职业暴露情况有效降低.结论:消毒供应中心对全院可重复使用的器械、器具和物品包括外来器械及植入物的集中处理,有效提高了器械包的清洁率及临床科室满意度,减少了院内感染发生率,且具有节约资源,安全有效的优点,使消毒供应中心的工作更加的符合标准,值得提倡及推广使用.

| 作 者 | 陈芳 (四川省三台县人民医院,四川 绵阳,621100)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中外女性健康研究 2016年07期 9-10页 |
| 英文期刊名 | Women's Health Research |
| 关键词 | 消毒供应 诊疗器械 重复使用 |

- 13.外来手术器械不同管理流程的质量比较分析

目的:分析外来手术器械不同管理流程的质量.方法:随机抽取我院2014年整年消毒的外来手术器械25件作为此次研究的普通组,抽取我院2015年整年消毒的外来手术器械25件作为此次研究的研究组,两组实施不同的管理流程,比较两组外来手术器械的管理质量.结果:研究组与对照组的外来手术器械灭菌质量合格率均为100%,但是在送往手术室的过程中,对照组有5件手术器械的包装受损,很可能在此过程中感染病菌,研究组器械灭菌质量明显优于对照组(P<0.05),组间比较具体统计学意义.结论:对外来手术器械送往消毒供应中心利用规范的消毒、灭菌流程进行统一的检测处理,能够提高消毒质量,具有较高的应用价值.

| 作 者 | 徐敏 (上海市普陀区妇婴保健院,上海 普陀,200065)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中外女性健康研究 2016年05期 235,234页 |
| 英文期刊名 | Women's Health Research |
| 关键词 | 外来手术器械 管理流程 质量 比较 |

- 14.U型架在手工清洗轴节类医疗器械中的应用效果

目的：探讨U型架在手工清洗轴节类器械中的应用效果。方法2015年4—5月杭州市老年病医院消毒供应中心共回收轴节类器械24000件次，随机分成U型架组和常规组，再根据清洗工作量大小分为100、200和300件次组。U型架组采用U型架串洗，常规组采用传统抓洗，比较两组清洗所需时间、清洗合格率、残留血阳性率和潜在锐器伤发生情况。结果 U型架组每100件器材的清洗时间较常规组平均约可节省10 min，合格率为99.44％，高于常规组的91.82％（P＜0.05）；U型架组隐血试验阳性率为1.67％，低于常规组的11.67％（P＜0.05）；U型架组手套破损率3.33％低于常规组的15.00％（P＜0.05）。结论在手工清洗轴节类器械时使用U型架串洗可以有效提高工作效率及清洗质量，并降低清洗人员手部锐器伤风险。

| 作 者 | 毛黎丽(杭州市老年病医院,浙江 杭州,310014)；焦婷婷(杭州市老年病医院,浙江 杭州,310014)；洪莅(杭州市老年病医院,浙江 杭州,310014)；龚晓梅(杭州市老年病医院,浙江 杭州,310014)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 预防医学 2016年28卷08期 852-853,855页 |
| 关键词 | U型架 手工清洗 轴节类医疗器械 清洗时间 锐器伤 |

- 15.前瞻性护理管理在消毒供应中心中的应用效果观察

目的：分析在消毒供应中心护理过程中使用前瞻性护理管理的效果．方法：甘肃省定西市第二人民医院2015－01开始正式在消毒供应中心中实施前瞻性护理管理，分析在实施前瞻性护理管理前和前瞻性护理管理后消毒供应中心中感染率发生的情况．结果：在实施了前瞻性护理管理后，消毒供应中心中的感染发生率明显降低，和实施前瞻性护理管理前的感染发生率比较，差异有统计学意义（P＜0．05）．结论：在消毒供应中心中实施前瞻性护理管理能够明显地提升消毒供应中心的工作实施情况，可以进行推广使用．

| 作 者 | 张丽 (甘肃省定西市第二人民医院消毒供应中心,甘肃 定西,743000)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 转化医学电子杂志 2016年3卷09期 88-89页 |
| 关键词 | 前瞻性护理管理 消毒供应中心 应用效果 观察 prospective nursing management disinfection sup-ply centerapplication effect observe |

- 16.医院消毒供应中心存在的安全隐患分析和护理策略

本研究针对医院消毒中心存在的安全隐患和护理策略进行分析与讨论,并对护理策略的临床效果做出评价.通过分析,提出了重视科学管理方法的重要性,让消毒供应中心管理制度化、规范化和标准化,为临床提供合格的无菌物品和优质的服务,确保医疗安全,预防感染,改善医疗质量,使患者满意.

| 作 者 | 宋丽云 (河北省内丘县人民医院消毒供应中心,河北 邢台,054200)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 转化医学电子杂志 2016年3卷03期 91-92页 |
| 英文期刊名 | E-Journal of Translational Medicine |
| 关键词 | 消毒供应中心 安全隐患 护理策略 |

- 17.消毒供应中心无菌物品存放区的核算与管理

无菌物品的储存与发放工作是医院消毒供应中心管理的重要内容之一,是为医院各科室提供安全、可靠医疗器械、器具和物品的服务窗口,也是部门实施成本核算的重要组成部分.本文结合原卫生部2009年颁布的《消毒供应中心三项标准》和2012年颁布的《医院财务制度》和《医院会计制度》中的相关条款,探讨消毒供应中心无菌物品存放区的核算与管理工作.

| 作 者 | 周彬(国家卫生计生委医院管理研究所,100191 北京市海淀区学院路38号)； 王亚娟 (浙江大学医学院附属邵逸夫医院,310016 浙江省杭州市庆春东路3号)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国医院 2016年20卷01期 55-57页 |
| 英文期刊名 | Chinese Hospitals |
| 关键词 | 消毒供应中心 无菌物品存放区 central sterilesupply department sterilized articles store area |

- 18.优质护理服务模式下医院消毒供应中心精细化管理体系的构建与实施分析

目的 研究分析优质护理服务模式下医院消毒供应中心精细化管理体系的构建与实施.方法 在优质护理服务模式下,我院消毒供应中心开展了精细化管理体系的构建与实施活动,具体措施包括转变服务观念、提升服务能力,加强专科人员规范化培训,构建优质服务长效制度,健全各项规章制度,确保消毒灭菌物品质量,精细化管理体系的完善,实施服务质量持续改善等.结果 2013年,我院消毒供应中心服务满意率、消毒物品合格率、灭菌物品合格率分别为92.3%、98.4%、100%,2014年提高到97.1%、100%、100%.结论 在优质护理模式下构建与实施医院消毒供应中心精细化管理体系,有助于专科管理的科学化、精细化发展,促进医院消毒灭菌供应以及服务水平的提高,保障医疗安全,推进优质护理服务的不断发展.

| 作 者 | 徐玲英 (湖北医药学院附属随州医院,湖北随州,441300)； 唐博 (湖北医药学院附属随州医院,湖北随州,441300)；陈玉华 (湖北医药学院附属随州医院,湖北随州,441300)； 何萍 (湖北医药学院附属随州医院,湖北随州,441300)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国医药指南 2016年14卷12期 253-254页 |
| 英文期刊名 | Guide of China Medicine |
| 关键词 | 优质护理服务 医院消毒供应中心 精细化管理体系 构建与实施 |

- 19.消毒供应中心器械清洗流程与质量控制

目的：彻底的清洗是灭菌合格的前提。对清洗过程中每个环节进行质量控制，达到理想的清洗效果。方法消毒供应中心去污区主要的工作流程包括回收、分类、预清洗、清洗、消毒、润滑和干燥。及时的回收和分类可以提高工作效率；有效的预处理可以降低清洗难度，提高清洗效果；有针对性的清洗方式和清洗剂能有效去除器械表面的血液及其他污物，降低表面的微生物残留；锈渍的细菌滋生的温床，除锈能有效的去除不锈钢器械表面的锈渍，防止锈渍的传染；润滑防锈主要针对不锈钢材质器械，水溶性润滑剂能在器械表面形成一层油膜，防止器械氧化，增加关节器械的灵活度；对于不同材质的器械选择最有效的消毒方法，耐湿热的器械优先选择湿热消毒，不耐湿热的器械使用75%的酒精消毒，能有效降低器械表面的生物负载，降低交叉感染率。结果对2014年1～6月，21000个器械包内的1600件器械进行抽查，器械光亮、洁净、无血渍、锈渍、污渍视为合格，否则视为不合格。共统计检测合格数1573，不合格数为27。结论器械的清洗效果直接影响了最终灭菌的结果，是消毒供应中心日常工作中最重要的环节之一；而通过科学的管理方法、规范化的流程操作和及时的保养处理，可有效保证器械清洗效果、延长器械使用寿命，从而提高工作效率，降低医院感染风险。

| 作 者 | 陈红春 (福建省泉州市光前医院供应室,福建 泉州,362321)； 侯丽阳 (福建省泉州市光前医院供应室,福建 泉州,362321)； 潘雪玉 (福建省泉州市光前医院供应室,福建 泉州,362321)； 陈奕兰 (福建省泉州市光前医院供应室,福建 泉州,362321)； 洪宝平 (福建省泉州市光前医院供应室,福建 泉州,362321)； 刘灿荣 (福建省泉州市光前医院供应室,福建 泉州,362321)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国卫生标准管理 2016年7卷15期 187-190页 |
| 关键词 | 彻底的清洗 回收和分类 预处理 除锈 润滑 消毒 干燥 灭菌 Thorough cleaning Retrieve and classificationPretreatment Derust Lubrication Disinfection Desiccation Sterilization |

- 20.消毒供应中心清洗与消毒环节质量控制的有效方法分析

目的：分析研究影响消毒供应中心清洗与消毒环节工作质量因素,并据此提出质量控制的有效方法。方法将2014年11月—2015年4月间该院消毒供应中心未实施质量控制管理前的工作情况作为对照组,将2015年5月—2015年10月间该院消毒供应中心实施质量控制管理后的工作情况作为观察组。主要对比项目为实施优质质量控制方法前后消毒供应中心的工作质量评分、清洗、消毒操作合格率以及满意度等。结果工作人员的专业水平、工作环节管理不足、缺乏主动服务意识、缺乏监督机制等是主要质量影响因素。观察组的工作质量评分、消毒、清洗操作合格率以及各科室对消毒供应中心的工作满意度相较于对照组均有显著提高,上述数据经统计学处理分析后显示P﹤0.05,故差异具有统计学意义。结论消毒供应中心的是控制医院感染的主要部门,故积极调查相关影响因素,并采取有效的质量控制方法提高消毒供应中心清洗、消毒环节的工作质量、提高服务满意度以及服务质量十分重要。

| 作 者 | 马月(河南中医药大学第三附属医院消毒供应中心,河南郑州,450000)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国卫生产业 2016年13卷01期 116-118页 |
| 关键词 | 消毒供应中心 清洗环节 消毒环节 质量控制 Disinfection supply center Cleaning process Disinfection linkQuality control |

- 21.消毒供应中心新增器械的风险管理

目的：探讨消毒供应中心新增器械的风险管理措施。方法采用回顾性统计方法对近三年新增器械出现的问题进行分析。结果经过反复与临床沟通，协调，科室内部进行反复培训，制定出有效的防范措施。结论新增器械存在的问题得到有效解决，有效防止了院内感染的发生，保证了器械的安全。

| 作 者 | 王桂莲 (河南省新乡市第一人民医院消毒供应室,河南 新乡,453000)； 程桂林 (河南省新乡市第一人民医院消毒供应室,河南 新乡,453000)； 陈玉华 (河南省新乡市第一人民医院消毒供应室,河南 新乡,453000)； 冯焱 (河南省新乡市第一人民医院消毒供应室,河南 新乡,453000)； 刘香梅 (河南省新乡市第一人民医院消毒供应室,河南 新乡,453000)； 赵艳敏 (河南省新乡市第一人民医院消毒供应室,河南 新乡,453000)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国卫生标准管理 2016年7卷17期 177-178页 |
| 关键词 | 消毒供应 新增器械 风险管理 Disinfection supply center New equipment Risk managemen |

- 22.全自动清洗消毒机在医疗器械清洗中的应用研究

目的：探讨在医疗器械清洗中应用全自动清洗消毒机的效果。方法选取2013年6月～2015年10月在我院常用的300件医疗器械，将其随机分为两组，观察组和对照组，各150件。对照组采用常规的器械清洗消毒，观察组应用全自动的清洗消毒机对器械进行消毒，对比分析两组清洗质量及劳动功效。结果观察组的劳动功效优于对照组，差异具有统计学意义（P＜0.05）；观察组器械清洗消毒合格率为92.7%，高于对照组的83.3%，差异具有统计学意义（P＜0.05）。结论全自动清洗消毒机在医疗器械清洗中的应用效果较好，可有效提升清洗质量，提高劳动功效，降低医院感染事件发生几率。

| 作 者 | 申其娟 (河南南阳市第一人民医院消毒供应中心,河南 南阳,473000)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国卫生标准管理 2016年7卷17期 175-177页 |
| 关键词 | 全自动清洗消毒机 医疗器械 应用效果 Ful automatic cleaning disinfecting machine Medical equipmentApplication effect |

- 23.消毒供应中心医疗器械清洗消毒的质量管理分析

目的：了解并加强医疗器械清洗消毒质量管理，有效控制医院内部感染。方法选取本院近1个月使用的医疗器械1500件，送往消毒供应中心集中处理，选用科学的方法对器械进行清洗，最后对清洗消毒过的器械进行严格的检测。比较前后医疗器械的清洁度、光亮度、关节灵活度、锈斑等情况。结果观察组医疗器械表面清洁度、光亮度高于对照组；观察组医疗器械关节、齿纹上的血渍、污垢、锈斑少于对照组，组间的差异有统计学意义（P＜0.05）。结论加强医疗器械清洗消毒质量管理，是有效地控制院内感染的发生的重要手段。

| 作 者 | 何丽萍 (青海大学附属医院消毒供应中心消毒供应室,青海 西宁,810000)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国卫生标准管理 2016年7卷13期 183-184页 |
| 关键词 | 医疗器械 清洗消毒 质量管理 Medical instrument Cleaning and disinfection Quality management |

- 24.在消毒供应中心管理中运用护理新理念的效果分析

目的：探讨护理新理念应用于消毒供应中心管理中的效果。方法回顾性分析我院消毒供应中心自2015年2月～2016年2月应用护理新理念的情况，对应用前后物品消毒、灭菌情况进行对比分析。结果将护理新概念引入消毒供应中心之前，物品消毒灭菌的合格率为89.32%，洗涤合格率为81.20%，包装合格率为54.33%，服务的满意度为82.69%；引入护理新概念之后上述三种操作的合格率分别为98.67%、93.52%和96.14%，服务的满意度为95.68%，引入护理新概念前后各项指标比较差异有统计学意义（P＜0.05）。结论护理新理念应用于消毒供应中心能够有效提高物品的无菌合格率，提升对消毒供应中心服务的满意度，对于消毒供应中心的长久发展具有积极的意义。

| 作 者 | 阿玛古丽·吾买尔 (新疆医科大学第二附属医院消毒供应中心,新疆 乌鲁木齐,830028)； 邹蕾 (新疆医科大学第二附属医院消毒供应中心,新疆 乌鲁木齐,830028)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国卫生标准管理 2016年7卷13期 182-183页 |
| 关键词 | 消毒供应中心 管理 护理新理念 效果 Central sterile supply department Management New nursing ideas Effect |

- 25.消毒供应室无菌物品存放区环境不达标原因分析及改进措施

消毒供应中心无菌物品存放间是全院无菌物品的储存仓库，是无菌物品消毒灭菌再生环节的最后一关；所有无菌物品在无菌物品存放间分类放置，等待下放到各个临床科室。无菌物品存放间的环境质量直接关系着无菌物品的质量，加强无菌物品存放间的环境监测，能够有效避免因环境原因对无菌物品造成再次污染，不仅有效保证了无菌物品灭菌质量，而且对科室感染管理具有重要意义。

| 作 者 | 赵明 (河南省南阳市中心医院消毒供应中心,河南 南阳,473000)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国卫生标准管理 2016年7卷11期 201-202页 |
| 关键词 | 消毒供应室 无物品存放区 环境监测 原因分析 改进措施 Disinfection supply room No storage areaEnvironmental monitoring Cause analysis Improvement measures |

- 26.通过挑战型生物PCD验证不同尺寸和重量的器械包对过氧化氢低温等离子体灭菌效果的影响

目的：通过挑战型生物PCD验证不同尺寸和重量的器械包的包装形式对过氧化氢低温等离子体灭菌效果的影响。方法采用过氧化氢低温等离子体生物PCD验证装置，对不同尺寸和重量的器械包灭菌效果进行监测。结果每个器械包的尺寸要求应不大于250 mm×500 mm×60 mm，每盒器械重量应不大于4㎏，本试验用灭菌器（PS-100X型）每锅次装放应不大于8 kg，尺寸、重量大的灭菌包，灭菌后生物PCD培养呈阳性；尺寸、重量符合要求的灭菌包，灭菌后生物PCD培养呈阴性。结论不同尺寸和重量器械包会影响过氧化氢低温等离子体的灭菌效果，甚至导致灭菌失败。

| 作 者 | 牛桂芬 (河南省唐河县人民医院消毒供应中心,河南 唐河,473400)； 张海军(山东新华医疗器械股份有限公司低温灭菌产品研发中心,山东 淄博,255000)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国卫生标准管理 2016年7卷09期 198-199页 |
| 关键词 | 过氧化氢低温等离子体 灭菌效果 生物PCD监测 Hydrogen peroxide low temperature plasma Sterilization effectBiological PCD monitoring |

- 27.消毒供应可追溯系统的建立和体会

目的：建立满足华中科技大学同济医学院附属协和医院消毒供应中心需求的信息系统。方法：消毒供应可追溯管理信息系统以医院现有的各种信息化应用系统为基础，与其集成化实施，能够规范科室的工作流程。结果：实现贯穿消毒供应中心、中心手术室、手术室小供应室、手术室无菌物品仓库及手术间等各相关工作区进行质量追溯和过程管理，同时与医院各信息化子系统建立了数据交换。结论：消毒供应可追溯管理信息系统是一个规范性系统，它的建成提高了整个消毒供应中心灭菌物品卫生质量追溯和全院范围内的物流信息追踪管理能力，有利于院内感染的控制，保障了医疗安全。

| 作 者 | 胡艳珂 (华中科技大学同济医学院附属协和医院计算机管理中心,430022)； 周彬 (华中科技大学同济医学院附属协和医院计算机管理中心,430022)； 吴文俊 (华中科技大学同济医学院附属协和医院计算机管理中心,430022)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国数字医学 2016年11卷10期 54-56页 |
| 关键词 | CSSD 信息系统 全程质控 可追溯 CSSD information system entire quality control traceability |

- 28.手术器械图片识别卡在专科手术器械处置环节质量控制中的应用

目的：探讨器械图片识别卡在专科手术器械处置环节质量控制中的应用。方法：对比器械图片识别卡使用前后护士在器械回收、清洗、包装工作中发生错误例数及临床科室使用器械包时对器械清洗、包装质量满意度、护士长每个月对清洗及包装工作质量进行检查。结果：图片识别卡使用后护士在以上工作中失误率得到有效控制，临床科室对器械包装质量满意度较使用前提高5%。结论：器械图片识别卡应用使工作效率及工作质量得到极大提高，降低清洗及包装环节不良事件发生率。

| 作 者 | 周春翠 (558000贵州省黔南州人民医院消毒供应中心)； 徐本焱 (558000贵州省黔南州人民医院消毒供应中心)； 韦天红 (558000贵州省黔南州人民医院消毒供应中心)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国社区医师 2016年32卷29期 176-176,178页 |
| 关键词 | 专科手术器械 消毒供应中心 环节质量控制 不良事件 Specialized surgical instrument Disinfection supply center Link quality control Adverse events |

- 29.纸塑包装灭菌在消毒供应中心的应用

目的：探讨纸塑包装灭菌在消毒供应中心的应用效果。方法：不常用的、易过期的物品选用纸塑包装，并高压灭菌或环氧乙烷灭菌或过氧化氢等离子灭菌。结果：1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月后灭菌合格率均100%。结论：纸塑包装灭菌提高了消毒供应中心的工作效率，提高了临床科室的满意度。

| 作 者 | 方祖香 (214200江苏省宜兴市人民医院供应室)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国社区医师 2016年32卷22期 180-180页 |
| 关键词 | 纸塑包装 灭菌 合格率 Paper-plastic package Sterilization Qualification rate |

- 30.超声波清洗机在腔镜手术器械清洗消毒中的应用效果研究

目的：：探讨超声波清洗机在腔镜手术器械清洗消毒中的应用效果.方法：选取2015年我科从手术室收回的160套腔镜手术器械，随机分为对照组和观察组各80套，对照组采用手工清洗；观察组采用手工清洗加超声波清洗.采取目测清洁度、管腔的检查－注入95％酒精用气枪将管腔内95％酒精吹向洁净的白色纱布上(纱布洁净如初)以及器械隐血试验(OB)对比分析两组腔镜手术器械的清洗效果.结果：目测清洁度、管腔的检查－注入95％酒精用气枪将管腔内95％酒精吹向洁净的白色纱布上(纱布洁净如初)、观察组合格率为96．25％，对照组合格率为85％；腔镜手术器械 OB 实验，观察组阴性率为93．75％，对照组阴性率为82．5％.观察组的目测清洁度、管腔的检查－注入95％酒精用气枪将管腔内95％酒精吹向洁净的白色纱布上(纱布洁净如初)和 OB 实验阴性率均高于对照组，差异具有统计学意义(P＜0．05).结论：超声波清洗机结合酶液有效温度清洗能够高效清洗腔镜手术器械.

| 作 者 | 王萍 (济宁市第一人民医院消毒供应中心 272011)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国农村卫生 2016年04期 1-2页 |
| 关键词 | 超声波清洗机 手工清洗 清洗效果 Ultrasonic cleaners Manual cleaning Cleaning effect |

- 31.手术器械集中消毒供应管理办法的应用效果

目的：：观察消毒供应中心( CSSD)对外来手术器械实施集中消毒供应管理的效果。方法：采取消毒供应中心集中消毒管理模式，对实施管理先后分为对照组和观察组。对照组为集中管理前的2013年度463台手术，共使用外来手术器械11464件，手术室实施常规分散式管理；观察组为实施集中管理的2014年度491台手术，共使用外来手术器械12138件。分析两组管理方法中器械清点准确率、器械清洗合格率、器械遗失率、湿包发生率、质量追溯有效率及临床使用满意度等指标。同时每月从两组组管理方法中随机抽取100件，共1200件器械进行蛋白质残留测试，比较两组管理方法中的残留蛋白测试合格率。结果：观察组管理方法的器械清点准确率、器械清洗合格率、质量追溯有效率、蛋白质残留测试合格率及临床满意度分别为100%、99.05%、100%、99.33%和100%，均明显高于对照组的82.75%、76.06%、88.34%、81.83%和86.83%(P<0.05)；而观察组管理方法的器械遗失率、湿包发生率为0.58%和1.83%，明显低于对照组的6.26%和27.65%(P<0.05)。结论：消毒供应中心对医院外来手术器械实施集中式管理的效果优于常规分散式管理效果。

| 作 者 | 杨凤明 (北华大学附属医院,吉林 吉林,132011)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国民康医学 2016年28卷10期 106-107,114页 |
| 英文期刊名 | Medical Journal of Chinese Peopl's Health |
| 关键词 | 消毒供应中心 外来手术器械 集中式管理 |

- 32.不同润滑方法在手工清洗器械中的应用分析

目的:分析比较浸泡、加压喷雾及点状喷雾三种润滑方法对器械保养效果、润滑液染菌率的影响及成本分析.方法:选取清洗好的器械600把随机分成3组,A组采用1∶10的润滑剂浸泡润滑;B组采用1∶10的润滑剂加入喷壶内加压喷雾润滑;C组采用点喷式润滑剂直接喷雾润滑.在无菌条件下分别抽取1 ml润滑液送检做细菌培养,每次5份,每月5次,浸泡润滑剂每天更换,喷雾润滑剂用完更换.累计3个月3组器械生锈率,润滑液染菌率并核算每月成本.结果:器械生锈率A组为4.3％、B组为4.0％、C组为4.7％,三组差异无统计学意义(P＞0.05);润滑剂染菌率A组为54.7％、B组为1.3％、C组为2.7％,三组差异有统计学意义(P＜0.05);润滑剂每月平均费用A组为(292.5 0±29.3)元、B组为(23.40±2.34)元、C组为(4140±41.4)元,三组差异有统计学意义(P＜0.01).结论:采用加压喷雾润滑既可达到器械保养满意效果,又能降低运行成本,避免清洗后器械二次污染影响灭菌效果,且操作简单、方便.

| 作 者 | 朱爱凤 (江西省皮肤病专科医院消毒供应中心,江西南昌33001)； 张莉娜 (江西省皮肤病专科医院消毒供应中心,江西南昌33001)； 金秋玲 (江西省皮肤病专科医院消毒供应中心,江西南昌33001)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国民族民间医药 2016年25卷01期 153-154页 |
| 英文期刊名 | Chinese Journal of Ethnomedicine and Ethnopharmacy |
| 关键词 | 医疗器械 润滑效果 染菌率 |

- 33.失效模式与效应分析法在管腔器械质量控制中的应用

目的：比较分析失效模式与效应分析法(FMEA)在管腔器械质量控制中的应用效果。方法该院2013年3月—2015年8月组建 FMEA 试验小组，在医院消毒供应中心管腔器械清洗过程中运用 FMEA模式，对照分析试验前后 RPN 值、供应中心管理质量评分、目测洁净率、残留血阳性率、管腔器械清洗满意度。结果经运用 FMEA 模式，研究后6个失效模式中的 RPN 值均明显低于研究前，消毒供应中心管腔器械清洗质量指标均出现明显下降，管腔器械目测洁净率达到100%，试纸法检测残留血阳性率下降至3.56%，医护人员对管腔器械清洁满意度分别为98.6%、97.3%。结论通过长期研究证实，在消毒供应中心管腔器械质量控制中运用失效模式与效应分析法(FMEA)，降低管腔器械清洗中的安全风险，显著提升管腔器械清洗质量。

| 作 者 | 刘娅萍 (广西壮族自治区脑科医院 供应室, 广西柳州市,545005)； 张琪 (南宁市第二医院手术室)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国煤炭工业医学杂志 2016年19卷03期 376-379页 |
| 关键词 | 失效模式 效应分析法 管腔器械 质量控制 应用 Failure mode Effect split method Tube instrument Quality control Application |

- 34.再生医疗救援物资消毒供应问题分析及干预

为了提高医院消毒供应中心应对突发性灾难事件时再生医疗救援物资的应急保障能力，作者等查看了中国人民解放军空军总医院消毒供应室2011~2013年为医疗队参与医疗救援任务、训练等提供所需的物资的明细单以及我科对救援物资的管理和保障能力。参照近3年的供应明细单，建立了一个应急救援物资专用库。征求了医疗队的意见，对包内物资进行优化和整改。建立和完善救援物资管理制度和应急预案。工作中，严格执行卫生部医院消毒供应中心《管理规范》、《清洗消毒及灭菌技术操作规范》、《清洗消毒及灭菌效果监测标准》等相关规定。

| 作 者 | 庹琨明 (中国人民解放军空军总医院消毒供应室,北京,100142)； 赵卫萍 (中国人民解放军空军总医院消毒供应室,北京,100142)； 李环 (中国人民解放军空军总医院消毒供应室,北京,100142)； 杨涛 (中国人民解放军空军总医院消毒供应室,北京,100142)； 孟玲 (中国人民解放军空军总医院消毒供应室,北京,100142)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国急救复苏与灾害医学杂志 2016年11卷03期 285-287页 |

- 35.重复使用的诊疗器械、工具、物品的集中清洗、消毒、灭菌与发放

消毒供应中心负责全医院各科室所有的重复使用的诊疗器械,工具、物品的清洗、消毒、灭菌.从2014年6月我院真正实施医院消毒供应中心集中管理,效果特别好,现报告如下: 1建筑特点,设备设施 1.1我院新建的消毒供应中心的建设要求符合标准消毒供应室更名为消毒供应中心,并非是名字的简单更名,重要的是性质与功能的改变,不再是单纯的消毒与灭菌,而是全院所有可重复使用的诊疗器械、工具、物品的集中管理,彻底清洗、规范消毒、完全灭菌、统一发放. 我院废弃了原来落后的消毒供应室,重建了标准的现代化的消毒供应中心,面积够大、区域划分严格、物品由污到洁、不交叉、不逆流. 1.2设备齐全、设施规范为了保证全院医疗器械、器具、物品的清洗、消毒、灭菌,我院购置了各项设备及相应的配套设施.

| 作 者 | 翟凤香 (延边大学附属医院消毒供应中心,吉林延吉,133002)； |
| --- | --- |
| 刊 名 | 中国保健营养 2016年26卷12期 392页 |
| 英文期刊名 | China Health Care & Nutrition |
| 关键词 | 诊疗器械 工具 物品 清洗 消毒 灭菌与发放 |

图书馆联系人：石玮玮

办公室电话：4464

手机：13995205180

供应室：

- 医疗器械清洗； 消毒； 多酶清洗剂； 含氯消毒清洗剂

1.Monitoring and improving the effectiveness of surface cleaning and disinfection.

Abstract：Disinfection of noncritical environmental surfaces and equipment is an essential component of an infection prevention program. Noncritical environmental surfaces and noncritical medical equipment surfaces may become contaminated with infectious agents and may contribute to cross-transmission by acquisition of transient hand carriage by health care personnel. Disinfection should render surfaces and equipment free of pathogens in sufficient numbers to prevent human disease (ie, hygienically clean).

Author：Rutala William A Weber David J

Source： Am J Infect Control 2016，44（5 Suppl） ：e69-76

二、介质阻挡放电； 低温等离子体； 消毒

1.The Clinical Application Status and Development Trends of Hydrogen Peroxide Low Temperature Plasma Sterilizers

Abstract：The hydrogen peroxide low temperature plasma sterilization technology solved the problems of thermo-sensitive materials' disinfection and sterilization based on its development and unique characteristics. This paper introduced the researches of clinical application quality control, and showed the hydrogen peroxide low temperature plasma sterilizers were being widely used in hospitals and highly recognized. According to the clinical data and the literatures of the domestic equipment in preliminary application, it could be concluded that the technology maturity of domestic hydrogen peroxide low temperature plasma sterilizers was in a high level. The advantages of using domestic hydrogen peroxide low temperature plasma sterilizers to do disinfection and sterilization included lower cost, safer, faster and non-toxic, etc. Also the management system should be improved and the clinical staff should master the technical essentials, obey the procedures strictly, verify periodically and offer full monitoring to upgrade the quality of sterilization.

Author： Zhuang Min Zheng Yunxin Chen Ying Hou Bin Xu Zitian

Source： Zhongguo Yi Liao Qi Xie Za Zhi 2016，40（1） ：55-7

【文内图片】